## Estimate
STT thiết bị | STT danh mục cấu hình | Tên thiết bị/Danh mục/Thông tin chi tiết | Số lượng | Tự đánh giá | Chi tiết thông số kỹ thuật chào giá | Tài liệu tham chiếu | STT
1 |  | HỆ THỐNG QUẢN LÝ LƯU TRỮ VÀ TRUYỀN HÌNH ẢNH TỪ XA (PACS)
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  | 1
| I.1 | Yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật |  |  |  |  | 2
|  | Các phần mềm, ứng dụng y tế thông minh được thiết kế tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin trong y tế do Bộ Y tế ban hành bao gồm: |  | Đáp ứng |  |  | 3
|  | - Thông tư 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; |  | Đáp ứng |  |  | 4
|  | - Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; |  | Đáp ứng |  |  | 5
|  | - Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành bộ tiêu chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; |  | Đáp ứng |  |  | 6
|  | - Quyết định số 5573/QĐ-BYT, ngày 29/12/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành “Tiêu chí phần mềm và nội dung một số phân hệ phần mềm tin học quản lý bệnh viện”; |  | Đáp ứng |  |  | 7
|  | - Quyết định số 2035/QĐ-BYT ngày 12/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố danh mục kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế; |  | Đáp ứng |  |  | 8
|  | - Quyết định số 5004/QĐ-BYT ngày 19/09/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; |  | Đáp ứng |  |  | 9
|  | - Quyết định số 7713/QĐ-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế về việc công bố tài liệu tiêu chuẩn quốc tế giao thức bản tin HL7 phiên bản tiếng Việt áp dụng vào phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực y tế; |  | Đáp ứng |  |  | 10
|  | - Quyết định số 3926/QĐ-BYT ngày 28/08/2017 của Bộ Y tế về việc công bố tài liệu tiêu chuẩn kiến trúc tài liệu lâm sàng HL7-CDA tiếng Việt áp dụng vào phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực y tế; |  | Đáp ứng |  |  | 11
|  | - Quyết định số 4888/QĐ-BYT ngày 18/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019 - 2025; |  | Đáp ứng |  |  | 12
|  | - Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan; |  | Đáp ứng |  |  | 13
|  | - Quyết định số 1928/QĐ-BYT ngày 21/03/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế, phiên bản 2.1; |  | Đáp ứng |  |  | 14
|  | - Quyết định số 292/QĐ-BKHCN ngày 25/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 4.0; |  | Đáp ứng |  |  | 15
|  | - Quyết định 4750/QĐ-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quyết định 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan; |  | Đáp ứng |  |  | 16
|  | - Quyết định 3176/QĐ-BYT năm 2024 sửa đổi Quyết định 4750/QĐ-BYT sửa đổi Quyết định 130/QĐ-BYT quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; |  | Đáp ứng |  |  | 17
|  | - Thông tư số 13/2025/TT-BYT ngày 06/6/2025 của Bộ Y tế, hướng dẫn triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; |  | Đáp ứng |  |  | 18
|  | - Nghị định số 102/2025/NĐ-CP ngày 13/5/2025 của Chính phủ, Quy định quản lý dữ liệu y tế. |  | Đáp ứng |  |  | 19
|  | - Tổ chức, doanh nghiệp triển khai cung cấp phần mềm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 27001, ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Đáp ứng |  |  | 20
|  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: đủ các chứng nhận FDA, CE, ISO 27701, ISO 27017, ISO 27018 hoặc tương đương với phần mềm máy chủ PACS và phần mềm xử lý hình ảnh DICOM cơ bản, nâng cao (nhà cung cấp phải đảm bảo các chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng vẫn còn hiệu lực và không gặp các vấn đề về việc gia hạn chứng nhận). |  | Đáp ứng |  |  | 21
|  | - Tiêu chuẩn về An toàn thông tin: Tất cả các phần mềm được đánh giá (còn hiệu lực) về bảo mật mã nguồn để kiểm tra xâm nhập - pentest do đơn vị độc lập được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép đánh giá ATTT. |  | Đáp ứng |  |  | 22
| I.2 | Lựa chọn công nghệ phát triển phần mềm: |  |  |  |  | 23
|  | Mô hình ứng dụng đầu cuối: Ứng dụng phần mềm dạng Web 100% (thuần web, không yêu cầu cài đặt ứng dụng riêng cho từng máy trạm, không yêu cầu bắt buộc sử dụng card đồ họa rời đối với các trạm làm việc) |  | Đáp ứng |  |  | 24
|  | Trình duyệt web sử dụng: Chrome, Cốc Cốc, MSEdge, Safari và tương đương |  | Đáp ứng |  |  | 25
|  | Máy trạm đầu cuối: Linux, Windows; iOS, Android. |  | Đáp ứng |  |  | 26
|  | Hệ điều hành máy chủ: Linux, Windows và tương đương |  | Đáp ứng |  |  | 27
|  | Công nghệ ảo hóa: Vmware, Microsoft Hyper-V, Open Source và tương đương |  | Đáp ứng |  |  | 28
|  | Ngôn ngữ lập trình: .NET Framework, C#.NET, Java, PHP, HTML/CSS/JavaScript và tương đương |  | Đáp ứng |  |  | 29
|  | Hệ điều hành cơ sở dữ liệu: MS-SQL, PostgreSQL, Oracle, Elasticsearch và tương đương |  | Đáp ứng |  |  | 30
|  | Chuẩn dữ liệu: JSON, XML, HL7 FHIR |  | Đáp ứng |  |  | 31
|  | Mô hình sao lưu, dự phòng: Local (SAN, NAS,…), CLOUD. |  | Đáp ứng |  |  | 32
| I.3 | Yêu cầu tích hợp hệ thống |  |  |  |  | 33
|  | - Phần mềm phải có tính năng tích hợp với hệ thống thẻ khám chữa bệnh thông minh, liên thông với cổng thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam. |  | Đáp ứng |  |  | 34
|  | - Phần mềm phải có khả năng tích hợp được với các hệ thống quản lý của Bộ y tế như hệ thống CSDL dược Quốc gia và các hệ thống quản lý bệnh viện khác trên toàn quốc; |  | Đáp ứng |  |  | 35
|  | - Phần mềm phải có tính năng tích hợp liên thông trực tiếp như: Hệ thống khám bệnh, chẩn đoán hình ảnh …với hệ thống bệnh án điện tử (EMR) và phần mềm HIS; |  | Đáp ứng |  |  | 36
|  | - Phần mềm phải có tính năng tích hợp chữ ký số, hóa đơn điện tử, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt liên kết với các ngân hàng. |  | Đáp ứng |  |  | 37
|  | - Các phần mềm nghiệp vụ có thể tích hợp trực tiếp với nhau để nâng hiệu quả, tốc độ xử lý. Hoặc có thể tích hợp qua trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu của bệnh viện. |  | Đáp ứng |  |  | 38
|  | Phần mềm có các thiết lập, cấu hình các điều kiện cảnh báo, cấm thao tác khi có cấu hình cảnh báo, cấm do cán bộ tại đơn vị cấu hình điều kiện. |  | Đáp ứng |  |  | 39
| I.4 | Yêu cầu về độ phức tạp kỹ thuật, công nghệ |  |  |  |  | 40
|  | - Kiến trúc hệ thống: Đảm bảo quản lý CSDL tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn bệnh viện. Kiến trúc hệ thống theo mô hình đa lớp. |  | Đáp ứng |  |  | 41
|  | - Hiệu quả sử dụng trực tuyến: Số hóa các mẫu biểu: trả kết quả trực tuyến cho người bệnh, liên thông kết quả thực thực hiện dịch vụ của người bệnh giữa các khoa lâm sàng/cận lâm sàng. |  | Đáp ứng |  |  | 42
|  | - Dễ cài đặt: Người dùng cuối chỉ cần truy cập hệ thống bằng trình duyệt web hoặc ứng dụng liên kết (click and run) thông thường là có thể sử dụng được phần mềm, không cần cài đặt bất cứ thành phần gì phía máy client. |  | Đáp ứng |  |  | 43
|  | - Dễ sử dụng: Người dùng cuối dễ dàng tiếp cận, sử dụng phần mềm thông qua giao diện windows application/web trực quan, tài liệu hướng dẫn sử dụng, video hướng dẫn sử dụng, bộ câu hỏi thường gặp trong quá trình sử dụng. |  | Đáp ứng |  |  | 44
|  | - Khả năng chuyển đổi: Hệ thống có khả năng tương thích với nhiều thiết bị của người dùng cuối như: máy tính để bàn (desktop), máy tính xách tay (laptop), máy tính bảng (tablet); trên các hệ điều hành như Window, Linux. |  | Đáp ứng |  |  | 45
|  | - Khả năng dễ thay đổi: Hệ thống được chia thành các module xử lý độc lập, chức năng được phân quyền mềm. Cho phép khả năng mở rộng hệ thống theo từng module hoặc toàn bộ hệ thống để đáp ứng việc mở rộng hệ thống linh hoạt khi có các yêu cầu thay đổi. |  | Đáp ứng |  |  | 46
|  | - Sử dụng đồng thời: Khả năng đáp ứng 100% tổng số cán bộ online |  | Đáp ứng |  |  | 47
|  | - Đào tạo người sử dụng: Để triển khai vận hành chính thức hệ thống, người sử dụng phải được đào tạo hướng dẫn sử dụng |  | Đáp ứng |  |  | 48
|  | - Có thể hỗ trợ kết nối, liên thông dữ liệu tới các hệ thống ngành theo quy định của Bộ Y Tế, BHXH Việt Nam như cổng bảo hiểm giám định BHYT, hỗ trợ HIS xuất file XML thông tin đợt khám và điều trị của bệnh nhân gửi lên cổng BHXH. HIS xuất file thông tin đợt khám và điều trị của bệnh nhân gửi lên cổng Bộ Y tế. |  | Đáp ứng |  |  | 49
|  | - Có thể hỗ trợ kết nối tới các hệ thống hóa đơn điện tử, xuất hóa đơn điện tử cho bệnh nhân khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện |  | Đáp ứng |  |  | 50
|  | - Có thể hỗ trợ kết nối tới các dịch vụ chữ ký số, chữ ký điện tử: dành cho cán bộ bệnh viện ký xác nhận trên hồ sơ bệnh án điện tử và trên các hồ sơ điện tử khác trong hệ thống Bệnh viện. |  | Đáp ứng |  |  | 51
|  | - Có thể hỗ trợ kết nối trao đổi dữ liệu với các hệ thống HIS, LIS, RIS-PACS |  | Đáp ứng |  |  | 52
|  | - Có thể hỗ trợ kết nối trao đổi dữ liệu với các hệ thống bên ngoài như: Hệ thống thông tin quản lý ngành của Bộ Y tế như: hệ thống quản lý Danh mục dùng chung, hệ thống quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử, hệ thống thống kê y tế điện tử ..., hệ thống giám định của BHXH, tra cứu thông bằng Kiosk thông minh. |  | Đáp ứng |  |  | 53
|  | - Hệ thống phần mềm đảm bảo tính mở, kết nối với hệ thống khác bằng các API được chuẩn hóa theo quy định hiện hành. |  | Đáp ứng |  |  | 54
|  | - Kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT; Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các phần mềm HIS, LIS, PACS, EMR và các hệ thống thông tin y tế khác. Các thông tin được mã hóa dữ liệu để đảm bảo tính an toàn thông tin. |  | Đáp ứng |  |  | 55
|  | - Cam kết kết nối liên thông liên thông dữ liệu với hệ thống máy chụp chẩn đoán hình ảnh theo tiêu chuẩn DICOM và định dạng nonDICOM. |  | Đáp ứng |  |  | 56
|  | - Cam kết hệ thống phần mềm, giải pháp đã cung cấp có thể kết nối với các thiết bị ngoại vi có hỗ trợ kết nối, chia sẻ dữ liệu như: các thiết bị đo lường, thiết bị y tế, … thông qua các chuẩn kết nối TCP/IP, Serial, Bluetooth, …. |  | Đáp ứng |  |  | 57
|  | Hệ thống có khả năng tích hợp với tổng đài cứng và hỗ trợ tạo các phiếu khảo sát, phiếu hẹn tư vấn, phiếu hẹn trả kết quả, chăm sóc khách hàng và báo cáo thống kê liên quan. |  | Đáp ứng |  |  | 58
| I.5 | Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6 |  |  |  |  | 59
|  | - Khi xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm hệ thống cần đảm bảo về tính sẵn sàng với Ipv6 hoặc giải pháp nâng cấp hệ thống đảm bảo sẵn sàng với Ipv6 nếu có các nội dung liên quan hoạt động trên môi trường Internet. |  | Đáp ứng |  |  | 60
|  | - Các hệ thống máy chủ triển khai phải đảm bảo tính tương thích IPv6 mà không làm ảnh hưởng đến quá trình cài đặt, vận hành và khai thác phần mềm. |  | Đáp ứng |  |  | 61
|  | - Sẵn sàng hỗ trợ địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6, DNSSEC. Triển khai HTTPS sử dụng giao thức TLS v1.2 trở lên với các bộ mã hóa an toàn trong xác thực người dùng và truyền nhận các thông tin nhạy cảm (thông tin cá nhân ...) |  | Đáp ứng |  |  | 62
|  | - Đảm bảo khả năng mở rộng triển khai cài đặt trên các thiết bị hỗ trợ IPV4, IPV6 và các hạng mục thiết bị công nghệ trên môi trường mạng tương lai; |  | Đáp ứng |  |  | 63
|  | Hệ thống được thiết kế, triển khai đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật mạng IPv6 Quốc gia được hình thành trên cơ sở kết nối các hệ thống mạng DNSv6 Quốc gia, trạm trung chuyển Internet Quốc gia VNIXv6, mạng Internet IPv6 của các ISP, cung cấp các dịch vụ trên nền IPv6 cho cộng đồng. |  | Đáp ứng |  |  | 64
| II | Yêu cầu phi chức năng |  |  |  |  | 65
| II.1 | Mô tả yêu cầu đối với Hệ thống Quản lý lưu trữ và truyền hình ảnh từ xa (PACS) |  |  |  |  | 66
| II.1.1 | Mô hình hoạt động & vận hành |  |  |  |  | 67
|  | Mô hình vận hành tiêu chuẩn chung của hệ thống Quản lý lưu trữ và truyền hình ảnh từ xa (PACS). |  | Đáp ứng |  |  | 68
|  | Mô hình vận hành tiêu chuẩn của 1 hệ thống PACS |  | Đáp ứng |  |  | 69
|  | Trong đó: |  | Đáp ứng |  |  | 70
| II.1.1.1 | Thu nhận dữ liệu ảnh y tế: |  |  |  |  | 71
|  | Thiết bị tạo ảnh y tế có sẵn chuẩn ảnh DICOM bao gồm tất cả các loại máy như cắt lớp vi tính (CT), cộng hưởng từ (MRI), Xquang kỹ thuật số (DR), X quang hỗ trợ số hóa (CR), Chụp mạch (DSA), SPECT…được đặt tại tất cả các vị trí trong bệnh viện, có kết nối trong mạng nội bộ (LAN) của bệnh viện, sau khi chụp chiếu cho bệnh nhân sẽ tự động truyền hình ảnh đến máy chủ PACS. |  | Đáp ứng |  |  | 72
|  | Các máy tạo ảnh không có chuẩn ảnh DICOM sẽ truyền hình ảnh gián tiếp qua “cổng chuyển đổi DICOM”. Cổng chuyển đổi DICOM này thực hiện nghiệp vụ chuyển đổi dữ liệu ảnh y tế từ “không DICOM” sang “DICOM”. Sau đó, ảnh y tế đã được chuyển đổi sẽ được truyền đến máy chủ PACS. |  | Đáp ứng |  |  | 73
| II.1.1.2 | Lưu trữ và xử lý ảnh y tế tại hệ thống máy chủ |  |  |  |  | 74
|  | Đây là khối thực hiện lưu trữ các ảnh DICOM được truyền từ khối thu nhận ảnh truyền tới.Tại khối chức năng này, tất cả các thông tin ảnh DICOM của bệnh nhân và thông tin liên quan tới ảnh của bệnh nhân sẽ được lưu trữ vào các hệ thống lưu trữ số và hoạt động cùng hệ thống máy chủ Server đảm bảo độ ổn định và linh hoạt của toàn bộ hệ thống. |  | Đáp ứng |  |  | 75
|  | Từ khối lưu trữ này, tất cả các ảnh sẽ được truyền tới các trạm máy tính tại từng vị trí người sử dụng tại tất cả các khoa thông qua kết nối mạng nội bộ LAN tại bệnh viện. Các hệ thống máy chủ được cài đặt các mô đun phần mềm máy chủ PACS để hệ thống PACS hoạt động. |  | Đáp ứng |  |  | 76
| II.1.1.3 | Mạng nội bộ (LAN) |  |  |  |  | 77
|  | Mạng nội bộ (LAN) là một khối chức năng quan trọng của hệ thống PACS.Mạng LAN có nhiệm vụ truyền tải hình ảnh từ các thiết bị đến máy chủ và truyền tải dữ liệu, thông tin y tế từ máy chủ PACS đến các trạm người sử dụng. |  | Đáp ứng |  |  | 78
|  | Mạng LAN là phương tiện trung gian thực hiện việc cập nhật (update) và truyền tải các thông tin cập nhật này đến và đi từ máy chủ PACS tới các vị trí người sử dụng. |  | Đáp ứng |  |  | 79
|  | 4) Hiển thị (khai thác, vận hành) |  | Đáp ứng |  |  | 80
|  | Là khu vực lắp đặt các trạm làm việc cho bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, thực hiện khai thác phần mềm, tra cứu, xử lý hình ảnh để thực hiện qui trình chuyên môn. |  | Đáp ứng |  |  | 81
|  | Lãnh đạo, cán bộ quản lý có thể làm việc tại đây để theo dõi toàn bộ quá trình vận hành của Khoa Chẩn đoán hình ảnh. |  | Đáp ứng |  |  | 82
| II.1.2 | Phạm vi kết nối |  |  |  |  | 83
| II.1.2.1 | Tích hợp phần mềm HIS và PACS |  |  |  |  | 84
|  | Quy trình kết nối giữa HIS-PACS theo phương án nhập kết quả trên PACS. |  | Đáp ứng |  |  | 85
|  | Tổng quan quy trình kết nối HIS-PACS |  | Đáp ứng |  |  | 86
|  | Tùy thuộc hiện trạng, yêu cầu nghiệp vụ bệnh viện mà việc tích hợp HIS – RIS – PACS sẽ được điều chỉnh, nhưng vẫn dựa trên khung tích hợp cơ bản. Mô hình tích hợp cần linh hoạt, dễ điều chỉnh, có thể cấu hình động. |  | Đáp ứng |  |  | 87
|  | Quy trình nghiệp vụ tích hợp HIS-PACS |  | Đáp ứng |  |  | 88
|  | Mô tả quy trình: |  | Đáp ứng |  |  | 89
|  | - Bước 1: HIS gửi yêu cầu chiếu chụp |  | Đáp ứng |  |  | 90
|  | - Bước 2: RIS xếp bệnh nhân vào phòng chụp |  | Đáp ứng |  |  | 91
|  | - Bước 3: KTV xử lý chụp ảnh và lưu ảnh vào PACS |  | Đáp ứng |  |  | 92
|  | - Bước 4: Bác Sĩ CĐHA đọc ảnh và nhập chẩn đoán, sau đó duyệt trả kết quả chẩn đoán trên phần mềm PACS. Kết quả chẩn đoán và hình ảnh được trả về phần mềm HIS. |  | Đáp ứng |  |  | 93
|  | - Bước 5: HIS mở viewer xem ảnh, xem chẩn đoán cận lâm sàng. |  | Đáp ứng |  |  | 94
|  | Danh sách các API tích hợp |  | Đáp ứng |  |  | 95
| a | HIS tạo mới yêu cầu chiếu chụp |  | Đáp ứng |  |  | 96
|  | - Tình huống: Khi KTV CĐHA tiếp nhận thực hiện dịch vụ bên HIS. HIS gửi yêu cầu chỉ định từ HIS sang PACS. • Sau khi gửi sang PACS thành công, HIS cập nhật trạng thái gửi PACS thành Đã tiếp nhận để KTV theo dõi • Trường hợp vì lý do nào đó, PACS không nhận được chỉ định, KTV cập nhật lại Trạng thái trên HIS và tiếp nhận lại. • Mỗi phiếu chỉ định chỉ bao gồm dịch vụ cùng loại và có thể có nhiều dịch vụ. - Phương án: HIS gửi sang PACS gói tin tạo mới chỉ định theo chuẩn HL7 qua Tcp/ip và nhận lại gói tin phản hồi (ACK) từ PACS. |  | Đáp ứng |  |  | 97
| b | HIS huỷ yêu cầu chiếu chụp |  | Đáp ứng |  |  | 98
|  | - Tình huống: Khi KTV CĐHA thực hiện hủy dịch vụ đã được kê. - Phương án: HIS gửi gói tin huỷ chỉ định theo chuẩn HL7 qua Tcp/ip và nhận lại gói tin phản hồi (ACK) từ PACS. |  | Đáp ứng |  |  | 99
| c | HIS thay đổi yêu cầu chiếu chụp |  | Đáp ứng |  |  | 100
|  | - Tình huống: Khi KTV CĐHA thực hiện đổi lại dịch vụ đã được kê sang dịch vụ khác. - Phương án: HIS gửi sang PACS gói tin huỷ chỉ định cũ theo chuẩn HL7 qua Tcp/ip và nhận lại gói tin phản hồi (ACK) từ PACS. HIS gửi lại gói tin tạo mới chỉ định khác theo chuẩn HL7 qua Tcp/ip và nhận lại gói tin phản hồi (ACK) từ PACS. |  | Đáp ứng |  |  | 101
| d | HIS thay đổi thông tin bệnh nhân |  | Đáp ứng |  |  | 102
|  | - Tình huống: Do sai sót của KTV khi tiếp nhận bệnh nhân dẫn đến thông tin bệnh nhân bị sai lệch, HIS gửi sang PACS gói tin chỉnh sửa thông tin bệnh nhân. - Phương án: HIS gửi sang PACS gói tin thay đổi thông tin bệnh nhân theo chuẩn HL7 qua Tcp/ip và nhận lại gói tin phản hồi (ACK) từ PACS. |  | Đáp ứng |  |  | 103
| e | PACS cập nhật kết quả chẩn đoán về HIS |  |  |  |  | 104
|  | - Tình huống Bác Sĩ duyệt kết quả chẩn đoán 1 ca chụp trên PACS, PACS đẩy kết quả chẩn đoán về HIS. - Phương án: PACS gửi sang HIS gói tin kết quả chẩn đoán theo chuẩn HL7 qua Tcp/ip và nhận lại gói tin phản hồi (ACK) từ HIS. |  | Đáp ứng |  |  | 105
| f | HIS tích hợp giao diện từ PACS |  | Đáp ứng |  |  | 106
|  | - Tình huống Bác Sĩ tại khoa khám bệnh muốn xem lại kết quả chẩn đoán và ảnh chụp chiếu của bệnh nhân. - Phương án: PACS cung cấp cho HIS 1 API để xem ảnh và kết quả chẩn đoán của ca chụp đã thực hiện. |  | Đáp ứng |  |  | 107
| II.1.2.2 | Tích hợp lưu trữ dữ liệu PACS trên CLOUD |  |  |  |  | 108
|  | Lưu trữ đám mây là một mô hình điện toán đám mây cho phép lưu trữ dữ liệu và tệp trên Internet thông qua nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây mà bạn truy cập thông qua Internet công cộng hoặc kết nối mạng riêng chuyên dụng. |  | Đáp ứng |  |  | 109
|  | Sử dụng việc lưu trữ CLOUD 1 phần dữ liệu hình ảnh y tế là giải pháp cần thiết đặc biệt là việc lưu trữ lâu dài hình ảnh bệnh lý cùng với bệnh án điện tử để đáp ứng thông tư 46 quy định về việc sử dụng bệnh án điện tử. |  | Đáp ứng |  |  | 110
|  | Việc sử dụng dung lượng lưu trữ CLOUD cần tính toán theo nhu cầu thực tế theo phương pháp “sử dụng đến đâu, chi trả đến đấy”. |  | Đáp ứng |  |  | 111
| II.1.3 | Yêu cầu đáp ứng thông tư 54/2017/TT-BYT |  |  |  |  | 112
|  | Đáp ứng mức nâng cao (theo tiêu chí ứng dụng RIS-PACS) theo quy định tại Thông tư 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 và sẵn sàng giải pháp nâng cấp mở rộng đáp ứng mức nâng cao về tiêu chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cụ thể: |  |  |  |  | 113
|  | Tiêu chí cần đáp ứng |  |  |  |  | 114
|  | Quản trị hệ thống |  | Đáp ứng |  |  | 115
|  | Cấu hình quản lý máy chủ PACS |  | Đáp ứng |  |  | 116
|  | Cấu hình quản lý máy trạm PACS |  | Đáp ứng |  |  | 117
|  | Quản lý thông tin chỉ định |  | Đáp ứng |  |  | 118
|  | Quản lý danh sách bệnh nhân được chỉ định |  | Đáp ứng |  |  | 119
|  | Giao diện kết nối (Interface) 2 chiều với các thiết bị chẩn đoán hình ảnh thông dụng (CT, MRI, X-quang, DSA, siêu âm) |  | Đáp ứng |  |  | 120
|  | Interface kết nối, liên thông với HIS: |  | Đáp ứng |  |  | 121
|  | - RIS nhận thông tin chỉ định từ HIS, RIS chuyển thông tin chỉ định vào máy chẩn đoán hình ảnh theo tiêu chuẩn HL7; |  | Đáp ứng |  |  | 122
|  | - PACS nhận hình bệnh lý đã được xử lý từ trạm xử lý (workstation) của bác sĩ; |  | Đáp ứng |  |  | 123
|  | - PACS chuyển đổi hình bệnh lý từ định dạng DICOM sang định dạng JPEG và chuyển cho hệ thống RIS, RIS chuyển trả hình bệnh lý định dạng JPEG cho hệ thống HIS lưu trữ nhằm hoàn thiện hồ sơ bệnh án; |  | Đáp ứng |  |  | 124
|  | - Liên thông hai chiều báo cáo chẩn đoán hình ảnh của bệnh nhân giữa PACS và HIS (tức là nếu có thay đổi bên PACS thì HIS cũng nhận được và ngược lại) |  | Đáp ứng |  |  | 125
|  | Quản lý kết quả chẩn đoán hình ảnh |  | Đáp ứng |  |  | 126
|  | Hỗ trợ tiêu chuẩn HL7 bản tin, DICOM |  | Đáp ứng |  |  | 127
|  | Chức năng đo lường |  | Đáp ứng |  |  | 128
|  | Chức năng xử lý hình ảnh 2D |  | Đáp ứng |  |  | 129
|  | Chức năng xử lý hình ảnh 3D |  | Đáp ứng |  |  | 130
|  | Kết xuất hình ảnh DICOM ra đĩa CD/DVD cùng với phần mềm xem ảnh DICOM hoặc cung cấp đường dẫn truy cập hình ảnh trên web |  | Đáp ứng |  |  | 131
|  | Kết xuất báo cáo thống kê |  | Đáp ứng |  |  | 132
|  | Chức năng biên tập và xử lý hình ảnh DICOM |  | Đáp ứng |  |  | 133
|  | Chức năng nén ảnh theo giải thuật JPEG2000 |  | Đáp ứng |  |  | 134
|  | Hỗ trợ xem ảnh DICOM qua WebView |  | Đáp ứng |  |  | 135
|  | Hỗ trợ hội chẩn nhiều điểm cầu (multi-site) chẩn đoán hình ảnh qua mạng (hỗ trợ các thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng) |  | Đáp ứng |  |  | 136
| II.1.4 | Yêu cầu kế thừa, chuyển đổi dữ liệu từ kho hình ảnh y tế của bệnh viện |  |  |  |  | 137
|  | Để phục vụ việc khám chữa bệnh, các dữ liệu hình ảnh trước đây đều được lưu tại kho lưu trữ hình ảnh y tế của bệnh viện, hệ thống PACS khi triển khai cần kế thừa và chuyển đổi dữ liệu từ kho dữ liệu hình ảnh của bệnh viện và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện, cụ thể như sau: |  | Đáp ứng |  |  | 138
|  | Giai đoạn 1: nạp nhanh dữ liệu, toàn bộ cơ sở dữ liệu từ kho lưu trữ cũ phải được nạp sang PACS mới trong vòng 2 ngày kể từ lúc ngắt PACS cũ. Toàn bộ cơ sở dữ liệu từ kho lưu trữ cũ phải hiển thị, tìm kiếm được trên PACS mới với các tính năng sau: |  | Đáp ứng |  |  | 139
|  | - Hiển thị và tìm kiếm theo nhiều điều kiện id bệnh nhân, tên bệnh nhân, ngày chụp, thông tin chỉ định, loại máy chụp, chữ ký số (chữ ký số nằm trong file dicom pdf), lịch sử chẩn đoán (1 ca chẩn đoán nhiều lần, lưu tài khoản nhập kết quả, tài khoản duyệt kết quả, thời gian nhập và duyệt, nội dung chẩn đoán từng lần). |  | Đáp ứng |  |  | 140
|  | - Mỗi ca có nhiều tài liệu đính kèm, định dạng doc, docx, pdf, jpeg, png, bmp, mp4, mp3. PACS cần có giao diện web hiển thị tài liệu đính kèm, người dùng không cần tải tài liệu về mở trên máy tính. |  | Đáp ứng |  |  | 141
|  | - Việc tìm kiếm, hiển thị ca trước và sau khi triển khai hệ thống mới phải trên 1 giao diện duy nhất. |  | Đáp ứng |  |  | 142
|  | - Giao diện thể hiện lịch sử ca DICOM của bệnh nhân theo mã bệnh nhân. |  | Đáp ứng |  |  | 143
|  | - Xem ảnh bằng phần mềm DICOM Viewer của hệ thống mới (cho người dùng là nhân viên bệnh viện, bệnh nhân): |  | Đáp ứng |  |  | 144
|  | + Xem ảnh 2D cho các nhóm máy siêu âm, xquang, cắt lớp, cộng hưởng từ, can thiệp mạch. |  | Đáp ứng |  |  | 145
|  | + Dựng MPR, MIP, MinIP. |  | Đáp ứng |  |  | 146
|  | + Dựng 3D cơ bản với chế độ mặc định tự động loại bỏ da, tô màu xương, mạch máu. |  | Đáp ứng |  |  | 147
|  | + Tự động xóa bàn chụp. |  | Đáp ứng |  |  | 148
|  | + Các chức năng trên hoạt động được trên trình duyệt (công nghệ HTML5, zero footprint). |  | Đáp ứng |  |  | 149
|  | + Các chức năng trên tương thích hệ điều hành Windows, Android, iOS, OSX. |  | Đáp ứng |  |  | 150
|  | - Giữ nguyên thông tin tra cứu/kết quả qua web cho bệnh nhân, gồm: địa chỉ tra cứu, tài khoản, mật khẩu. |  | Đáp ứng |  |  | 151
|  | - Giữ nguyên trạng thái hệ điều hành, phần mềm, cấu hình hệ thống cũ, không được thay đổi đường dẫn thư mục/file ảnh cũ nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho kho ảnh cũ. Các việc được thực hiện là: đổi IP, chia sẻ thư mục qua mạng LAN, copy file/thư mục qua mạng LAN. |  | Đáp ứng |  |  | 152
|  | Giai đoạn 2: tối đa 07 ngày kể từ khi kết thúc giai đoạn 1, chuyển toàn bộ dữ liệu cũ sang hệ thống mới. Yêu cầu chi tiết trong giai đoạn 2: |  | Đáp ứng |  |  | 153
|  | - Không làm gián đoạn việc tải ảnh, toàn bộ dữ liệu trên thiết bị lưu trữ cũ và mới phải được sẵn sàng truy cập trên giao diện. |  | Đáp ứng |  |  | 154
|  | - Có giao diện đồ họa để theo dõi tiến độ % chuyển dữ liệu giữa thiết bị lưu trữ cũ và mới. |  | Đáp ứng |  |  | 155
|  | Sau khi chuyển xong dữ liệu, tắt hoàn toàn kho lưu trữ cũ, không làm gián đoạn hệ thống. |  | Đáp ứng |  |  | 156
| II.1.5 | Yêu cầu về hỗ trợ vận hành, khắc phục lỗi, sự cố |  |  |  |  | 157
| II.1.5.1 | Quy trình hỗ trợ trong giờ hành chính |  |  |  |  | 158
|  | Bước 1: Người sử dụng thông báo yêu cầu xử lý lỗi, sự cố, chức năng qua số điện thoại đường dây nóng (hotline) và trên nhóm hỗ trợ hệ thống (zalo, tele, ...) |  | Đáp ứng |  |  | 159
|  | Bước 2: Kỹ sư hỗ trợ của đơn vị cung cấp PACS tiếp nhận thông tin, kiểm tra và phản hồi tiếp nhận trong vòng 5 phút từ khi nhận được thông báo của người sử dụng. |  | Đáp ứng |  |  | 160
|  | Bước 3: Kỹ sư hỗ trợ xác nhận nguyên nhân và thông báo thời gian khắc phụ dự kiến trong vòng 15 phút từ khi nhận được thông báo của người sử dụng. |  | Đáp ứng |  |  | 161
|  | Bước 4: Sau khi hoàn thành xử lý lỗi, sự cố, kỹ sư hỗ trợ thông báo nguyên nhân, kết quả tới người sử dụng và viết báo cáo giải trình sự cố, phương án đề xuất xử lý triệt để. |  | Đáp ứng |  |  | 162
|  | Bước 5: Đề xuất tổ chức họp các bên để tìm ra nguyên nhân sự cố. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sự cố đưa ra các hình thức xử phạt. |  | Đáp ứng |  |  | 163
| II.1.5.2 | Quy trình hỗ trợ ngoài giờ hành chính. |  |  |  |  | 164
|  | Bước 1: Người sử dụng liên hệ tới tổng đài trực qua số điện thoại đường dây nóng (hotline). |  | Đáp ứng |  |  | 165
|  | Bước 2: Tổng đài viên trực tiếp nhận thông tin, chuyển tới kỹ sư hỗ trợ dự án. Kỹ sư hỗ trợ phản hồi trong vòng 10 phút từ khi người sử dụng thông báo. |  | Đáp ứng |  |  | 166
|  | Bước 3: Kỹ sư hỗ trợ xác nhận nguyên nhân và thông báo thời gian khắc phụ dự kiến trong vòng 30 phút từ khi nhận được thông báo của người sử dụng. |  | Đáp ứng |  |  | 167
|  | Bước 4: Sau khi hoàn thành xử lý lỗi, sự cố, kỹ sư hỗ trợ thông báo nguyên nhân, kết quả tới người sử dụng và viết báo cáo giải trình sự cố, phương án đề xuất xử lý triệt để. |  | Đáp ứng |  |  | 168
|  | Bước 5: Đề xuất tổ chức họp các bên để tìm ra nguyên nhân sự cố. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sự cố đưa ra các hình thức xử phạt. |  | Đáp ứng |  |  | 169
| II.1.5.3 | Danh sách lỗi, chức năng yêu cầu |  |  |  |  | 170
|  | Nội dung lỗi/chức năng yêu cầu |  |  |  |  | 171
|  | Mức độ 1 (mức độ nghiêm trọng nhất) - Máy chụp không gửi được lên PACS (Máy chụp báo gửi fail). - Máy chụp báo gửi ảnh thành công nhưng không thấy ảnh trên phần mềm RIS. - Bác Sĩ Chẩn đoán hình ảnh không xem được ảnh chụp trên DICOM VIEWER. - Bác Sĩ Chẩn đoán hình ảnh không truy cập được vào phần mềm. |  | Đáp ứng |  |  | 172
|  | Mức độ 2 (mức độ nghiêm trọng trung bình) - Bác Sĩ Chẩn đoán hình ảnh không ký số được trên phần mềm. - Ca chụp chưa được ghép với dịch vụ từ HIS chuyển sang PACS. - Bác Sĩ Chẩn đoán hình ảnh xem được ảnh trên phần mềm DICOM VIEWER nhưng tốc độ tải ảnh bị chậm. |  | Đáp ứng |  |  | 173
|  | Mức độ 3 (mức độ không nghiêm trọng) - Bác Sĩ Chẩn đoán hình ảnh muốn chỉnh sửa/ bổ sung nội dung của mẫu kết quả. - Bác Sĩ Chẩn đoán hình ảnh muốn thay đổi hình ảnh chữ ký đang sử dụng trên hệ thống. - Chức danh của Bác Sĩ chẩn đoán hình ảnh cần cập nhật lại. |  | Đáp ứng |  |  | 174
| II.1.6 | Yêu cầu năng lực, chất lượng phần mềm PACS |  |  |  |  | 175
|  | Năm sản xuất: Phiên bản năm 2024 trở lại đây. |  | Đáp ứng |  |  | 176
|  | - Tổ chức, doanh nghiệp triển khai cung cấp phần mềm PACS phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Đáp ứng |  |  | 177
|  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: đủ các chứng nhận FDA, CE, ISO 27701, ISO 27017, ISO 27018 hoặc tương đương với phần mềm máy chủ PACS và phần mềm xử lý hình ảnh DICOM cơ bản, nâng cao (nhà cung cấp phải đảm bảo các chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng vẫn còn hiệu lực và không gặp các vấn đề về việc gia hạn chứng nhận). |  | Đáp ứng |  |  | 178
|  | - Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế: HL7, FHIR, DICOM, IHE... |  | Đáp ứng |  |  | 179
|  | - Tiêu chuẩn về An toàn thông tin: Hệ thống phần mềm PACS được đánh giá (còn hiệu lực) về bảo mật mã nguồn để kiểm tra xâm nhập - pentest do đơn vị độc lập được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép đánh giá ATTT. |  | Đáp ứng |  |  | 180
|  | - Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh (hoặc ngôn ngữ khác do bệnh viện yêu cầu). |  | Đáp ứng |  |  | 181
|  | - Năng lực xử lý của phần mềm và năng lực lưu trữ: tối thiểu 1.500.000 (một triệu năm trăm nghìn) ca chụp/năm. |  | Đáp ứng |  |  | 182
|  | - Phạm vi kết nối: các máy chẩn đoán hình ảnh (CĐHA), CT (Cắt lớp vi tính), MRI (Cộng hưởng từ), X-RAY (DR, CT, Mamo, Panorama, Mobile, ...),US (Siêu âm), Máy đo mật độ xương, Nội soi, ECG (Điện tim), EEG (Điện não), Máy đo chức năng cơ, Máy đo chức năng phổi, Máy siêu âm doppler xuyên sọ, Máy đo xơ vữa động mạch, Giải phẫu bệnh (dạng ảnh chụp hoặc scanner tiêu bản theo định dạng tương thích, có cung cấp API kết nối). Trong trường hợp phát sinh thêm các máy thì sẽ không phát sinh chi phí kết nối và cam kết hỗ trợ 100%. |  | Đáp ứng |  |  | 183
|  | - Số lượng máy chụp được kết nối với phần mềm PACS: đáp ứng kết nối đầy đủ các thiết bị theo chuẩn DICOM hoặc không theo chuẩn DICOM của bệnh viện. Tổng số lượng máy sinh ảnh cần kết nối dự kiến (tối đa) là 200 máy. |  | Đáp ứng |  |  | 184
|  | Vị trí cài đặt hệ thống: hệ thống phần mềm và các thiết bị phần cứng được triển khai lắp đặt tại Trung tâm dữ liệu hoặc Phòng máy chủ của Bệnh viện; trong trường hợp cần mở rộng năng lực hệ thống thì Bệnh viện sẽ phối hợp với nhà cung cấp để trao đổi và thống nhất vị trí cài đặt. |  | Đáp ứng |  |  | 185
| II.1.7 | Yêu cầu công nghệ phần mềm |  |  |  |  | 186
|  | Công nghệ xây dựng phần mềm: Công nghệ web, không cần cài đặt ứng dụng bên ngoài trình duyệt kể cả tính năng xử lý hình ảnh cơ bản, nâng cao. Không yêu cầu GPU rời cho máy chủ, máy trạm. |  | Đáp ứng |  |  | 187
| II.2 | Yêu cầu về mặt giao diện người dùng |  |  |  |  | 188
|  | - Giao diện phải đồng bộ về màu sắc, Font chữ, bố cục giữa các phân hệ; |  | Đáp ứng |  |  | 189
|  | - Giao diện có bố cục rõ ràng, hợp lý, dễ định hướng, thẩm mỹ dễ sử dụng cho mọi đối tượng; |  | Đáp ứng |  |  | 190
|  | - Giao diện hiển thị tốt trên các màn hình có độ phân giải khác nhau như máy tính bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại; |  | Đáp ứng |  |  | 191
|  | - Thao tác mượt, không bị trễ, rút ngắn các bước để hoàn thành tác vụ; |  | Đáp ứng |  |  | 192
|  | - Hỗ trợ phóng to, thu nhỏ, điều hướng bằng bàn phím; |  | Đáp ứng |  |  | 193
|  | - Giao diện được thiết kế thân thiện với người dùng. Bố cục giao diện hợp lý giúp thao tác nhập và tra cứu dữ liệu nhanh và thuận tiện. Cần có các định nghĩa cụ thể về trường dữ liệu và định dạng dữ liệu như: |  | Đáp ứng |  |  | 194
|  | + Khuôn dạng hiển thị ngày DD/MM/YYYY. |  | Đáp ứng |  |  | 195
|  | + Các trường thể hiện dữ liệu kiểu số dùng dấu ‘.’ để ngăn cách giữa hàng triệu và hàng ngàn, dùng dấu ‘,’ để thể hiện phần thập phân. |  | Đáp ứng |  |  | 196
|  | + Các trường thông tin bắt buộc nhập đánh dấu bằng dấu * màu đỏ. |  | Đáp ứng |  |  | 197
|  | + Người dùng có thể thiết lập số hàng hiển thị trên màn hình hiển thị danh sách. |  | Đáp ứng |  |  | 198
|  | + Hỗ trợ điều hướng rõ ràng: đối với những danh sách dài, phải chia thành nhiều trang, phải có chức năng chỉ dẫn đến trang tiếp theo hoặc quay về trang trước. |  | Đáp ứng |  |  | 199
|  | + Sử dụng các biểu tượng (icons) một cách thống nhất trên hệ thống phần mềm. Chẳng hạn như: thêm mới, hủy, lưu, tìm kiếm, tiện ích, thu gọn màn hình, mỏ rộng màn hình, cảnh báo, thông báo. |  | Đáp ứng |  |  | 200
|  | - Hệ thống sẽ cho phép lưu trữ tất cả dữ liệu theo định dạng Unicode, chấp nhận tất cả các ký tự tiếng Việt có dấu. Giao diện màn hình, các thông báo lỗi và trợ giúp là ngôn ngữ tiếng Việt theo chuẩn TCVN 6909:2001 dựa trên bảng mã Unicode dựng sẵn (ISO 10646), với trợ giúp của các bộ gõ Unikey, Vietkey. |  | Đáp ứng |  |  | 201
|  | - Với mỗi người dùng sẽ hiển thị các chức năng tương ứng với phần việc chuyên trách của mình, giúp người sử dụng dễ dàng và hiệu quả. |  | Đáp ứng |  |  | 202
|  | Hệ thống được xây dựng với một cơ chế thông báo lỗi thân thiện và rõ ràng. Thông báo lỗi phải được Việt hóa tối đa, giúp cho người sử dụng biết được lý do gây ra lỗi để tránh lặp lại các trường hợp tương tự. |  | Đáp ứng |  |  | 203
| II.3 | Yêu cầu tính khả dụng của các hệ thống |  |  |  |  | 204
|  | - Hệ thống có thể cài đặt, cấu hình trên các máy chủ sử dụng hệ điều hành Windows Server và hệ điều hành Linux để tăng cường tính bảo mật cũng như dễ dàng cho việc nâng cấp cho hệ thống. |  | Đáp ứng |  |  | 205
|  | - Các máy trạm sử dụng hệ điều hành Windows, hệ điều hành macOS hoặc hệ điều hành Linux đều có thể sử dụng được các hệ thống phần mềm. |  | Đáp ứng |  |  | 206
|  | - Các máy trạm không cần kết nối trực tiếp đến máy chủ cơ sở dữ liệu vẫn có thể sử dụng các hệ thống phần mềm nhằm đảm bảo tính bảo mật cho máy chủ cơ sở dữ liệu. |  | Đáp ứng |  |  | 207
|  | - Có thể cài đặt cơ sở dữ liệu và ứng dụng trên các máy chủ khác nhau. |  | Đáp ứng |  |  | 208
|  | - Hệ thống có thể cài đặt các ứng dụng dịch vụ trên một máy chủ hoặc chia ra cài đặt ở nhiều máy chủ khác nhau mỗi máy chủ đảm nhận xử lý các công việc khác nhau để tối ưu hiệu năng phần mềm cũng như phần cứng. |  | Đáp ứng |  |  | 209
|  | Phần mềm khi đưa vào sử dụng phải phản ánh chính xác, tin cậy giữa dữ liệu hồ sơ bệnh án trên phần mềm và nghiệp vụ thực tế vận hành làm việc của đơn vị. |  | Đáp ứng |  |  | 210
| II.4 | Yêu cầu chung về an toàn, bảo mật thông tin |  |  |  |  | 211
|  | - Có khả năng, công cụ hỗ trợ giải mã nếu dữ liệu lưu trữ được mã hóa. |  | Đáp ứng |  |  | 212
|  | - Hệ thống phải đạt tiêu chuẩn bảo mật và an toàn dữ liệu, đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ theo quy định; |  | Đáp ứng |  |  | 213
|  | - Hệ thống phải đáp ứng khả năng an toàn, bảo mật theo nhiều mức: mức mạng, mức hệ điều hành, mức cơ sở dữ liệu, mức ứng dụng…; |  | Đáp ứng |  |  | 214
|  | - Hệ thống phần mềm có một Module bảo mật được thiết kế riêng cho mức ứng dụng. |  | Đáp ứng |  |  | 215
|  | - Hệ thống cần có chức năng giới hạn phạm vi quyền truy nhập đến mức dữ liệu cho các nhóm người sử dụng khác nhau. |  | Đáp ứng |  |  | 216
|  | - Hệ thống phải được thiết kế dựa trên một hệ thống bảo mật nhiều lớp và chặt chẽ. |  | Đáp ứng |  |  | 217
|  | Các cấp bảo mật mà hệ thống đưa ra bao gồm: |  | Đáp ứng |  |  | 218
|  | + Mức hệ điều hành: Các hệ điều hành có rất nhiều công cụ và công nghệ bảo mật cao. Mỗi sản phẩm chạy trên hệ điều hành đều có thể tận dụng các tính năng này. |  | Đáp ứng |  |  | 219
|  | + Mức cơ sở dữ liệu: hệ cơ sở dữ liệu đa người dùng phải cung cấp các tính năng bảo mật, kiểm soát việc truy cập và sử dụng cơ sở dữ liệu như: ngăn chặn các truy cập dữ liệu bất hợp pháp, ngăn chặn việc truy cập bất hợp pháp vào các bảng dữ liệu, các thủ tục, tiến trình thiết lập trong CSDL. |  | Đáp ứng |  |  | 220
|  | Mức ứng dụng: Người sử dụng hệ thống phải được cấp quyền và xác thực trước khi sử dụng. |  | Đáp ứng |  |  | 221
| III | Yêu cầu chi tiết |  |  |  |  | 222
| III.1 | Phần mềm máy chủ PACS |  |  |  |  | 223
| III.1.1 | Phân hệ chức năng: Một số tính năng chung |  | Đáp ứng |  |  | 224
|  | Người dùng chính: Hệ thống, Quản trị hệ thống |  |  |  |  | 225
|  | Yêu cầu chức năng, tính năng phần mềm |  |  |  |  | 226
|  | Có bản quyền phần mềm. |  | Đáp ứng |  |  | 227
|  | Chức năng, tính năng kỹ thuật chung như sau: |  | Đáp ứng |  |  | 228
|  | - Chức năng quản trị máy chủ |  | Đáp ứng |  |  | 229
|  | - Không giới hạn số lượng thiết bị gửi ảnh đến |  | Đáp ứng |  |  | 230
|  | - Ứng dụng quản lý lưu trữ hình ảnh |  | Đáp ứng |  |  | 231
|  | - Bảo mật, sao lưu và dự phòng dữ liệu. Có cơ chế kiểm soát truy cập người dùng hệ thống, quản lý phân quyền tài khoản người sử dụng, xem quyền được cấp cho các tài khoản. Các node gửi nhận ảnh DICOM trong hệ thống phải được khai báo và xác thực. |  | Đáp ứng |  |  | 232
|  | - Nén ảnh DICOM |  | Đáp ứng |  |  | 233
|  | - Phân hệ quản lý danh mục, service, process đang chạy. Ghi nhật ký log. |  | Đáp ứng |  |  | 234
|  | - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server, Postgres SQL, DB2 hoặc tương đương |  | Đáp ứng |  |  | 235
|  | - Tính năng tích hợp kết nối HIS và PACS |  | Đáp ứng |  |  | 236
|  | - Truy cập từ xa bằng nhiều loại thiết bị như máy vi tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng... |  | Đáp ứng |  |  | 237
|  | - Xem được nhiều loại ảnh y tế khác nhau trên cùng 1 trạm làm việc (X-Quang, CT, MRI, ECG, siêu âm US, nội soi ES, hình ảnh giải phẫu bệnh SM, đo loãng xương BMD...). |  | Đáp ứng |  |  | 238
|  | Kết nối, lưu trữ và toàn vẹn dữ liệu |  | Đáp ứng |  |  | 239
|  | - Hỗ trợ đầy đủ các chuẩn DICOM |  | Đáp ứng |  |  | 240
|  | - DICOM Storage, Query/retrieve SCP, SCU |  | Đáp ứng |  |  | 241
|  | - Các kiểu ảnh DICOM bao gồm: CT, MR, CR, DR, XA, US, DX, MG, SC, SM, BMD… |  | Đáp ứng |  |  | 242
|  | - Có giải pháp kết nối phù hợp theo tiêu chuẩn HL7, database hoặc tương đương |  | Đáp ứng |  |  | 243
|  | - đồng bộ hóa RIS |  | Đáp ứng |  |  | 244
|  | - Khớp nối thông tin ca chụp với thông tin chỉ định, hình ảnh chẩn đoán cùng kết quả báo cáo |  | Đáp ứng |  |  | 245
|  | - đồng bộ toàn bộ dữ liệu người bệnh với cơ sở dữ liệu của HIS/RIS |  | Đáp ứng |  |  | 246
|  | - những thay đổi trên HIS/RIS về dữ liệu người bệnh cũng được cập nhật sang PACS. |  | Đáp ứng |  |  | 247
|  | - Ghép nối, chia cắt dữ liệu người bệnh ở cấp độ ca chụp, hình ảnh, chuỗi ảnh. |  | Đáp ứng |  |  | 248
|  | - Nội dung ca chụp DICOM cũng được thông báo tới RIS |  | Đáp ứng |  |  | 249
|  | - Hỗ trợ bộ lưu trữ mở rộng NAS/SAN. |  | Đáp ứng |  |  | 250
|  | - Có khả năng nhận dạng và xác minh thông tin bệnh nhân dựa vào dữ liệu HIS/RIS |  | Đáp ứng |  |  | 251
|  | - Các báo cáo chẩn đoán hình ảnh được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của PACS với định dạng một báo cáo hợp nhất cùng với các hình ảnh được đánh dấu quan trọng, các thống kê và có thể tồn tại độc lập với các kết nối HIS/RIS |  | Đáp ứng |  |  | 252
|  | - Có khả năng kết hợp hoặc chia nhỏ các dữ liệu thăm khám của bệnh nhân ở các cấp độ ca chụp, chuỗi ảnh, hoặc hình ảnh. |  | Đáp ứng |  |  | 253
|  | Định tuyến tự động |  | Đáp ứng |  |  | 254
|  | - Có khả năng lập cấu hình tự động định tuyến dữ liệu hình ảnh, thông tin người bệnh thông qua hệ thống máy chủ: |  | Đáp ứng |  |  | 255
|  | • Đến các trạm có chuẩn DICOM |  | Đáp ứng |  |  | 256
|  | • Đến các thiết bị lưu trữ lâu dài |  | Đáp ứng |  |  | 257
|  | - Tự động thực thi các hành động được định nghĩa trước dựa trên các dữ kiện đặc biệt ví dụ như: |  | Đáp ứng |  |  | 258
|  | • Tự động định tuyến đối với các hình ảnh nhận được theo điều kiện máy chụp, bộ phận chụp… |  | Đáp ứng |  |  | 259
|  | • Lọc dữ liệu bởi các giá trị thông tin được đánh dấu cho các ảnh DICOM. |  | Đáp ứng |  |  | 260
|  | - Có khả năng tự động di chuyển các dữ liệu đến nơi lưu trữ dài hạn NAS/SAN. |  | Đáp ứng |  |  | 261
|  | Ghép nối thông tin thẻ DICOM |  | Đáp ứng |  |  | 262
|  | - Nâng cao khả năng lưu trữ và tối ưu hoá không gian lưu trữ |  | Đáp ứng |  |  | 263
|  | - Cơ chế lọc các DICOM tag |  | Đáp ứng |  |  | 264
|  | - Công cụ tự động cho phép quá trình chuyển đổi dữ liệu từ DICOM tag này sang DICOM tag khác |  | Đáp ứng |  |  | 265
|  | Cơ chế tải dữ liệu |  | Đáp ứng |  |  | 266
|  | - hình ảnh Có cơ chế tự động tải và nạp theo diễn tiến chất lượng đường Truyền với Công nghệ xử lý đa cấu trúc |  | Đáp ứng |  |  | 267
|  | - Người sử dụng có thể bắt đầu đọc và xử lý hình ảnh trước khi toàn bộ dữ liệu được lưu trữ hoàn toàn, hình ảnh tiếp theo được nạp theo thao tác cuộn chuột của người dùng |  | Đáp ứng |  |  | 268
|  | - Có Chức năng quản lý bộ nhớ đệm trên máy chủ xem ảnh |  | Đáp ứng |  |  | 269
|  | Lưu trữ dữ liệu |  | Đáp ứng |  |  | 270
|  | - Hỗ trợ lưu trữ không giới hạn thông qua: Trực tuyến (Ổ đĩa cục bộ, Thiết bị lưu trữ FC hoặc RAID) / SATA disks / Lưu trữ ngoại tuyến (off-line), SAN/NAS |  | Đáp ứng |  |  | 271
|  | - Số lượng Ổ lưu trữ Có thể được thêm vào để tăng dung lượng lưu trữ theo nhu cầu. |  | Đáp ứng |  |  | 272
|  | Khả năng kết nối với các cơ sở vệ tinh |  | Đáp ứng |  |  | 273
|  | - Có khả năng kết nối lưu trữ nhiều phòng khám, bệnh viện khác nhau - tất cả được quản lý bởi máy chủ PACS trung tâm. |  | Đáp ứng |  |  | 274
|  | - Máy chủ PACS của các Đơn vị từ xa Có thể được lập trình để quản lý tại cơ sở và Có thể phối hợp với máy chủ PACS tập trung |  | Đáp ứng |  |  | 275
|  | - Tất cả dữ liệu được đồng bộ hoá với các trung tâm từ xa |  | Đáp ứng |  |  | 276
|  | - Dữ liệu hình ảnh cũng Có thể được sao chép lưu trữ tại trung tâm dữ liệu. |  | Đáp ứng |  |  | 277
|  | - Đồng bộ hoá toàn bộ dữ liệu cho tất cả các Đơn vị sử dụng. |  | Đáp ứng |  |  | 278
|  | - Không giới hạn đồng bộ dữ liệu hình ảnh. |  | Đáp ứng |  |  | 279
|  | Tính năng tự xoá dữ liệu |  | Đáp ứng |  |  | 280
|  | - Có khả năng lập trình Tính năng tự động xoá các lưu trữ trực tuyến dựa trên các nguyên tắc và ưu tiên khác nhau |  | Đáp ứng |  |  | 281
|  | - Tính năng tự động xoá Có thể cho phép lập trình để lưu lại những dữ liệu đặc biệt |  | Đáp ứng |  |  | 282
|  | Tính năng quản lý hệ thống dựa trên web-based |  | Đáp ứng |  |  | 283
|  | - Có nhiều Công cụ quản trị dựa trên web-based |  | Đáp ứng |  |  | 284
|  | - Cho phép quản lý từ xa các vấn đề kỹ thuật và quản lý vận hành |  | Đáp ứng |  |  | 285
|  | Cơ chế về bảo mật: |  | Đáp ứng |  |  | 286
|  | - Có giải pháp thiết lập kiến trúc các máy chủ PACS tùy vào vai trò mà được bố trí ở các phân đoạn mạng nào để đảm bảo an ninh mạng (local network, DMZ network…) |  | Đáp ứng |  |  | 287
|  | - Cung cấp chế độ Bảo mật tập trung và quản lý đăng nhập cho người sử dụng |  | Đáp ứng |  |  | 288
|  | - Đảm Bảo dữ liệu chỉ được Truy cập bởi những người sử dụng được cấp quyền Truy cập. Chức năng Bảo mật cho phép theo dõi nguy cơ và Bảo vệ hệ thống. |  | Đáp ứng |  |  | 289
|  | - Có Ứng dụng tường lửa hoặc phần mềm diệt virus cho cả Server và trạm làm việc. |  | Đáp ứng |  |  | 290
|  | - Có cơ chế tự động khóa Ứng dụng sau một khoảng thời gian người dùng Không thao tác |  | Đáp ứng |  |  | 291
|  | - Có cơ chế tự động thoát khỏi phiên làm việc sau một khoảng thời gian người dùng Không sử dụng |  | Đáp ứng |  |  | 292
|  | Quản lý hệ thống |  | Đáp ứng |  |  | 293
|  | - Có hệ thống quản trị tập trung người dùng và máy trạm. |  | Đáp ứng |  |  | 294
|  | - Có Công cụ quản trị hệ thống qua giao diện đồ họa trực quan. |  | Đáp ứng |  |  | 295
|  | - Có giao diện web quản lý, giám sát, xác định, xử lý sự cố từ xa. |  | Đáp ứng |  |  | 296
|  | - Giao diện điện tử có bao gồm danh mục các thiết bị sinh ảnh. |  | Đáp ứng |  |  | 297
|  | - Cho phép kiểm tra trạng thái kết nối tới các máy chụp. |  | Đáp ứng |  |  | 298
|  | - Có danh mục kiểm tra trong việc bảo trì hệ thống, lưu lịch sử các kết quả tác vụ chạy bảo trì, nhắc nhở bảo trì…. |  | Đáp ứng |  |  | 299
|  | - Cung cấp các thông tin thiết yếu về tình trạng hệ thống PACS như: thời gian vận hành, mức tải của hệ thống, thông tin phiên bản phần mềm; Các thông tin thống kê như: số lượng tài khoản người dùng web, số lượng ca chụp, số ca chụp bị xung đột thông tin, thông tin dung lượng ổ cứng sử dụng và tình trạng cơ sở dữ liệu... |  | Đáp ứng |  |  | 300
|  | - Có thể Xem nội dung dữ liệu và quản lý những thông tin cập nhật thông qua cập nhật tự động HL7 hoặc nhập thủ công. |  | Đáp ứng |  |  | 301
|  | - Có khả năng xem DICOM tag của các hình ảnh được chọn. Trình duyệt tag bao gồm các trường dữ liệu tìm kiếm thông qua các phần tử số học, tên, và các giá trị để hiển thị tag tương ứng. |  | Đáp ứng |  |  | 302
|  | Có cơ chế back up dữ liệu bệnh nhân: |  | Đáp ứng |  |  | 303
|  | - Có cơ chế back up dữ liệu bệnh nhân. |  | Đáp ứng |  |  | 304
|  | - Dữ liệu bệnh nhân Có khả năng được backup thường xuyên vào máy chủ đặt tại data center khác. |  | Đáp ứng |  |  | 305
| III.1.2 | Phân hệ chức năng: Module phần mềm quản lý dữ liệu bệnh nhân và quy trình chẩn đoán hình ảnh |  | Đáp ứng |  |  | 306
|  | Người dùng chính: Quản trị hệ thống |  |  |  |  | 307
|  | Yêu cầu chức năng, tính năng phần mềm |  |  |  |  | 308
|  | - Quản lý danh sách bệnh nhân được thực hiện tùy chọn theo dạng list, dạng lịch biểu (calendar)/dạng ma trận để dễ quan sát lịch sử chụp chiếu của bệnh nhân với đầy đủ thông tin ngày giờ thực hiện, loại ca chụp, máy chụp |  | Đáp ứng |  |  | 309
|  | - Dễ dàng tạo bộ lọc dữ liệu bệnh nhân quản lý theo thời gian, theo loại máy chụp, bộ phận chụp, mô tả chụp, Bác sĩ đọc, Bác sĩ chỉ định, khoa phòng… |  | Đáp ứng |  |  | 310
|  | - Bộ lọc Có thể được tạo cho riêng user hoặc public chung cho tất cả user |  | Đáp ứng |  |  | 311
|  | - Dữ liệu quản lý bệnh nhân được trích xuất Dễ dàng cho báo cáo thống kê dưới dạng file như.csv, ... |  | Đáp ứng |  |  | 312
| III.1.3 | Phân hệ chức năng: Module phần mềm nhập và hiển thị dữ liệu Non-DICOM |  | Đáp ứng |  |  | 313
|  | Người dùng chính: Hệ thống |  | Đáp ứng |  |  | 314
|  | Yêu cầu chức năng, tính năng phần mềm |  | Đáp ứng |  |  | 315
|  | - Xử lý dữ liệu liệu Non-DICOM |  | Đáp ứng |  |  | 316
|  | - Lưu trữ trung tâm cho các loại dư liệu DICOM, Non-DICOM, HL7, IHE, PDF, XML |  | Đáp ứng |  |  | 317
|  | - Lưu trữ các loại định dạng khác nhau |  | Đáp ứng |  |  | 318
|  | - Dữ liệu Non-DICOM được nhập và lưu trữ vào đúng thư mục bệnh nhân |  | Đáp ứng |  |  | 319
|  | - Công cụ tải dữ liệu Non-DICOM mà không cài đặt |  | Đáp ứng |  |  | 320
|  | - Tải dữ liệu có dung lượng lớn |  | Đáp ứng |  |  | 321
|  | - Tải cùng lúc các loại dữ liệu khác nhau |  | Đáp ứng |  |  | 322
|  | - Hiển thị đồng thời dữ liệu DICOM và Non-DICOM trên khung hình làm việc của người dùng |  | Đáp ứng |  |  | 323
| III.2 | Phần mềm xử lý hình ảnh DICOM cho bác sỹ chẩn đoán hình ảnh |  |  |  |  | 324
| III.2.1 | Phân hệ chức năng: Module phần mềm ứng dụng đọc, xử lý ảnh cơ bản |  | Đáp ứng |  |  | 325
|  | Người dùng chính: Bác sỹ |  |  |  |  | 326
|  | Yêu cầu chức năng, tính năng phần mềm |  |  |  |  | 327
|  | Các công cụ cơ bản |  | Đáp ứng |  |  | 328
|  | - Trạm làm việc hỗ trợ những chức năng cơ bản như sau: |  | Đáp ứng |  |  | 329
|  | + Tương tác kéo và phóng đại |  | Đáp ứng |  |  | 330
|  | + Quay và đối xứng |  | Đáp ứng |  |  | 331
|  | + Quay ảnh theo bất kỳ hướng Quay nào |  | Đáp ứng |  |  | 332
|  | + Kính lúp phóng đại |  | Đáp ứng |  |  | 333
|  | + Chuẩn đầu ra DICOM kết nối với máy in laser |  | Đáp ứng |  |  | 334
|  | + Tương tác độ sáng tối hình ảnh |  | Đáp ứng |  |  | 335
|  | + Hiển thị hình ảnh nguyên gốc sử dụng Chuẩn DICOM |  | Đáp ứng |  |  | 336
|  | + Công cụ đo lường bao gồm giá trị khoảng cách, góc và phân tích ROI, diện tích vùng quan tâm, giá trị đậm độ HU (Housfield Unit) |  | Đáp ứng |  |  | 337
|  | - Hỗ trợ bất kì đo đạc nào, bao gồm nhiều hình dạng vùng quan tâm (ROI): hình tròn, hình elipse, hình vuông, chữ nhật, đa giác; đánh dấu vào những hình chính yếu. |  | Đáp ứng |  |  | 338
|  | - Chú thích Có thể được đính kèm vào bất kỳ ca chụp nào từ một đến nhiều Chú thích. |  | Đáp ứng |  |  | 339
|  | - Ghi Chú bằng chữ và Ghi Chú bằng mũi tên Có thể được Ghi ngay trên hình ảnh. |  | Đáp ứng |  |  | 340
|  | - Cho phép Dễ dàng so sánh với các hình ảnh quan trọng trước đó của cùng một người bệnh hoặc khác. |  | Đáp ứng |  |  | 341
|  | - Công cụ tạo đoạn film cho hình ảnh 3D và lưu trữ phim. |  | Đáp ứng |  |  | 342
|  | - Cho phép đo đạc vẹo cột sống theo phương pháp Cobb |  | Đáp ứng |  |  | 343
|  | - Có khả năng đồng bộ các hình ảnh lát cắt có bề dày khác nhau để so sánh các chuỗi hình ảnh CT, MR. |  | Đáp ứng |  |  | 344
|  | - Có khả năng chia sẻ những ghi chú, hình ảnh đánh dấu quan trọng và các dữ liệu đo đạc với những người sử dụng khác |  | Đáp ứng |  |  | 345
|  | - Có khả năng xuất hình theo định dạng JPEG, PNG, BMP, Video |  | Đáp ứng |  |  | 346
|  | - Chức năng xem kích thước thật của hình ảnh ca chụp (Ví dụ: 1cm trên màn hình phản ánh 1cm trong thực tế) |  | Đáp ứng |  |  | 347
|  | - Có chế độ in hình kích thước thật (1 cm trên film sẽ phản ánh 1 cm trong thực tế) |  | Đáp ứng |  |  | 348
|  | - Các chức năng có sẵn từ thanh công cụ, menu click chuột phải |  | Đáp ứng |  |  | 349
|  | Module phần mềm chọn hình ảnh, xuất hình ảnh, lưu trữ hình ảnh |  | Đáp ứng |  |  | 350
|  | - Có khả năng ghi thêm các chỉ dẫn, chú thích trên các hình ảnh cũng như đánh dấu đo đạc |  | Đáp ứng |  |  | 351
|  | - Hiển thị tập tin, thư mục rõ ràng, thuận tiện |  | Đáp ứng |  |  | 352
|  | - Chức năng tạo bộ lọc trên danh sách ca chụp theo nhiều tiêu chí: tên người bệnh, mã người bệnh, ngày chụp… lưu thành thư mục riêng. |  | Đáp ứng |  |  | 353
|  | - Danh sách ca chụp được trình bày theo từng cấp độ: ca chụp, chuỗi ảnh, ảnh |  | Đáp ứng |  |  | 354
|  | - Chức năng cho phép người sử dụng thay đổi thông tin các chuỗi hình ảnh hoặc kết quả thăm khám |  | Đáp ứng |  |  | 355
|  | - Có thể xuất hình ảnh theo các định dạng BMP, JPEG, PNG, AVI. |  | Đáp ứng |  |  | 356
|  | - Các series ảnh sau khi dựng 3D, MPR thành series ảnh mới riêng biệt. |  | Đáp ứng |  |  | 357
|  | - Có Chức năng gắn Ghi Chú hình ảnh cho mỗi ca chụp |  | Đáp ứng |  |  | 358
|  | Module phần mềm hiển thị hình ảnh |  | Đáp ứng |  |  | 359
|  | - Hiển thị tất cả định dạng hình ảnh X-Quang thường quy, X-Quang nha, CT, MR, PET/CT, Mammo, siêu âm, nội soi, chụp mạch xóa nền (DSA), đo loãng xương BMD, hình ảnh giải phẫu bệnh, soi hiển vi (SM)… |  | Đáp ứng |  |  | 360
|  | - Kiểu hiển thị toàn màn hình bằng phím tắt hoặc click chuột |  | Đáp ứng |  |  | 361
|  | - Nhấp đúp chuột cho phép tập trung vào một nhóm ảnh. |  | Đáp ứng |  |  | 362
|  | - Các nhóm hình ảnh Có thể được kết nối để hiển thị cùng một lúc và so sánh với các chuỗi hình ảnh từ CT và MRI cho cùng một bệnh nhân |  | Đáp ứng |  |  | 363
|  | - Các nhóm hình ảnh có thể kết nối đồng bộ dựa trên hướng, vị trí ở cấp độ cùng ca chụp. |  | Đáp ứng |  |  | 364
|  | - Chế độ tham khảo giữa các nhóm hình ảnh (ví dụ ảnh sagittal và coronal, axial) |  | Đáp ứng |  |  | 365
|  | - Chế độ “kéo và thả” cho phép hiển thị hình ảnh |  | Đáp ứng |  |  | 366
|  | - Chế độ lưu và hiển thị lại trạng thái đang chẩn đoán của ca chụp. Chế độ hiển thị này bao gồm các phân tích sau khi xử lý ảnh, các thông số đa bình diện (MPR), 3D... Chế độ này cho phép người sử dụng lưu trữ lại các trạng thái ảnh hiện tại để có thể xem lại mà không cần phải xử lý lại. Chế độ được tùy chỉnh cho phép 1 hoặc nhiều user xem. |  | Đáp ứng |  |  | 367
|  | Tính năng tải ảnh nhanh bằng công nghệ xử lý đa cấu trúc |  | Đáp ứng |  |  | 368
|  | - Người dùng có thể bắt đầu đọc và xử lý hình ảnh trước khi toàn bộ tập dữ liệu được tải đầy đủ với tất cả các chức năng sẵn dùng. Chất lượng hình ảnh vẫn đảm bảo trên đường truyền tốc độ thấp |  | Đáp ứng |  |  | 369
|  | Module phần mềm tự động so khớp dữ liệu |  | Đáp ứng |  |  | 370
|  | - Các bộ dữ liệu CT-CT\CT-MR\MR-MR Có thể được so khớp đồng thời để làm các bước so sánh |  | Đáp ứng |  |  | 371
|  | - Dữ liệu có thể được so sánh ở định dạng 2D hoặc chuyển sang định dạng khác (sử dụng MPR, 3D) để làm các so sánh ở các góc độ khác nhau |  | Đáp ứng |  |  | 372
|  | - so khớp theo nhóm được kết nối một cách tự động |  | Đáp ứng |  |  | 373
|  | - Có chế độ Hỗ trợ so khớp các chuỗi hình ảnh bằng tay |  | Đáp ứng |  |  | 374
| III.2.2 | Phân hệ chức năng: Phần mềm ứng dụng đọc, xử lý ảnh 3D cho bác sĩ chẩn đoán hình ảnh |  | Đáp ứng |  |  | 375
|  | Người dùng chính: Bác sỹ |  |  |  |  | 376
|  | Yêu cầu chức năng, tính năng phần mềm |  |  |  |  | 377
|  | Ứng dụng dựng ảnh 3D, MIP, MPR oblique và MPR double oblique và các công cụ hữu ích |  | Đáp ứng |  |  | 378
|  | - MPR - Tái tạo các mặt cắt axial, coronal, sagittal |  | Đáp ứng |  |  | 379
|  | - MPR oblique – Tái tạo các mặt cắt MPR xiên |  | Đáp ứng |  |  | 380
|  | - Dùng con trỏ chuột thao tác điều chỉnh đường cắt |  | Đáp ứng |  |  | 381
|  | - Dùng con trỏ chuột tham chiếu điểm/đường định vị giữa các mặt phẳng MPR và hình ảnh 3D được dựng |  | Đáp ứng |  |  | 382
|  | - Hỗ trợ MIP, MinIP trong khi sử dụng MPR |  | Đáp ứng |  |  | 383
|  | - Điều chỉnh độ dày lát cắt cho MPR |  | Đáp ứng |  |  | 384
|  | - Xem đồng thời các lát cắt gốc và MPR |  | Đáp ứng |  |  | 385
|  | - Đồng bộ phóng to – thu nhỏ, di chuyển hình ảnh, mức sáng tối cho các mặt cắt MPR và mặt cắt gốc |  | Đáp ứng |  |  | 386
|  | - Chức năng 3D ROI: chọn vùng quan tâm trong không gian 3D |  | Đáp ứng |  |  | 387
|  | - Chức năng cắt khối thể tích hình ảnh 3D |  | Đáp ứng |  |  | 388
|  | - Chức năng giữ lại phần thể tích được chọn trên hình ảnh 3D |  | Đáp ứng |  |  | 389
|  | - Chức năng loại bỏ phần thể tích được chọn trên hình ảnh 3D |  | Đáp ứng |  |  | 390
|  | - Chức năng tùy chọn chế độ xem cho từng bộ phận, cơ quan cơ thể phù hợp với hình ảnh 3D |  | Đáp ứng |  |  | 391
|  | + Xem 3D cho hình phổi |  | Đáp ứng |  |  | 392
|  | + Xem 3D cho hình xương |  | Đáp ứng |  |  | 393
|  | + Xem 3D cho khu vực bụng |  | Đáp ứng |  |  | 394
|  | + Xem 3D cho mạch máu não MRI |  | Đáp ứng |  |  | 395
|  | + Xem 3D cho mạch máu |  | Đáp ứng |  |  | 396
|  | + Điều chỉnh WW/WL cho hình ảnh 3D |  | Đáp ứng |  |  | 397
|  | + Mặt cắt chéo cho hình ảnh 3D |  | Đáp ứng |  |  | 398
|  | + Phóng to, thu nhỏ, xoay ảnh theo hướng bất kỳ và di chuyển hình ảnh 3D trong không gian |  | Đáp ứng |  |  | 399
|  | + Thiết lập lại chế độ hiển thị ban đầu cho hình ảnh 3D sau khi thực hiện các thay đổi/điều chỉnh/cắt hình ảnh |  | Đáp ứng |  |  | 400
|  | + hiển thị màu pseudo |  | Đáp ứng |  |  | 401
|  | + Lưu lại thành series ảnh cho hình ảnh 3D, series MPR đã dựng |  | Đáp ứng |  |  | 402
| III.2.3 | Phân hệ chức năng: Module phần mềm tự động xóa xương CT ngực thẳng, hỗ trợ chẩn đoán cho Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh |  | Đáp ứng |  |  | 403
|  | Người dùng chính: Bác sỹ |  |  |  |  | 404
|  | Yêu cầu chức năng, tính năng phần mềm |  |  |  |  | 405
|  | - Hệ thống có chức năng tự động xóa xương sườn và xương đòn đối với các ca chụp CT ngực thẳng, giúp các Bác Sĩ dễ quan sát tổn thương mô bên trong. |  | Đáp ứng |  |  | 406
|  | - Chức năng tùy chỉnh cuộn con lăn chuột để chuyển chế độ xem ảnh qua lại giữa ảnh gốc và ảnh xóa xương, giúp các Bác sĩ dễ quan sát tổn thương xương mô |  | Đáp ứng |  |  | 407
| III.2.4 | Phân hệ chức năng: Module phần mềm ChestAI tự động khoanh vùng tổn thương các các chụp CT ngực thẳng, hỗ trợ cho các Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh |  | Đáp ứng |  |  | 408
|  | Người dùng chính: Bác sỹ |  |  |  |  | 409
|  | Yêu cầu chức năng, tính năng phần mềm |  |  |  |  | 410
|  | - Hệ thống có chức năng tự động khoanh vùng các tổn thương, điểm bệnh nghi ngờ trên hình ảnh các ca chụp CT ngực thẳng, hỗ trợ chẩn đoán cho các Bác sĩ |  | Đáp ứng |  |  | 411
| III.2.5 | Phân hệ chức năng: Module phần mềm tự động lấy số đo tỉ lệ tim – lồng ngực , hỗ trợ chẩn đoán cho các Bác sĩ Chẩn Đoán Hình Ảnh |  | Đáp ứng |  |  | 412
|  | Người dùng chính: Bác sỹ |  |  |  |  | 413
|  | Yêu cầu chức năng, tính năng phần mềm |  |  |  |  | 414
|  | - Chức năng tự động lấy số đo tỉ lệ tim – lồng ngực với 1 cú click chuột và có thể được hiệu chỉnh thông số tỉ lệ dễ dàng |  | Đáp ứng |  |  | 415
| III.2.6 | Phân hệ chức năng: Bộ công cụ đo đạc chuyên dụng cho chấn thương chỉnh hình |  | Đáp ứng |  |  | 416
|  | Người dùng chính: Bác sỹ |  |  |  |  | 417
|  | Yêu cầu chức năng, tính năng phần mềm |  |  |  |  | 418
|  | - Bộ Công cụ đo đạc chuyên dụng cho chấn thương chỉnh hình |  | Đáp ứng |  |  | 419
|  | - đo thông số FTA |  | Đáp ứng |  |  | 420
|  | - đo góc Sharp |  | Đáp ứng |  |  | 421
|  | - đo góc CE |  | Đáp ứng |  |  | 422
|  | - đo thông số AHI |  | Đáp ứng |  |  | 423
|  | - đo thông số ACP |  | Đáp ứng |  |  | 424
| III.2.7 | Phân hệ chức năng: Bộ công cụ cho chẩn đoán nhũ ảnh |  | Đáp ứng |  |  | 425
|  | Người dùng chính: Bác sỹ |  |  |  |  | 426
|  | Yêu cầu chức năng, tính năng phần mềm |  |  |  |  | 427
|  | - Hiển thị nhũ ảnh với của sổ Craniocaudal, Mediolateral oblique |  | Đáp ứng |  |  | 428
|  | - Tham chiếu vị trí các series nhũ ảnh để gắn tường nhũ vào lề |  | Đáp ứng |  |  | 429
|  | - Hỗ trợ chế độ tích hợp CC-MLO |  | Đáp ứng |  |  | 430
|  | - Hỗ trợ cân chỉnh nhũ ảnh với các tính năng: di chuyển, phóng, chỉnh sáng/tối, âm bản |  | Đáp ứng |  |  | 431
|  | - Nhóm Chức năng đồng bộ xử lý ảnh Mammo: di chuyển, phóng, chỉnh sáng/tối trên các cửa sổ CC, MLO |  | Đáp ứng |  |  | 432
|  | - Tạo ảnh Key trực tiếp trên cửa sổ CC |  | Đáp ứng |  |  | 433
|  | - Tạo ảnh Key trực tiếp trên cửa sổ MLO |  | Đáp ứng |  |  | 434
|  | - Tạo ảnh Key trực tiếp trên cửa sổ tích hợp CC+MLO |  | Đáp ứng |  |  | 435
| III.2.8 | Phân hệ chức năng: Module phần mềm lập báo cáo cho bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tại máy trạm |  | Đáp ứng |  |  | 436
|  | Người dùng chính: Bác sỹ |  |  |  |  | 437
|  | Yêu cầu chức năng, tính năng phần mềm |  |  |  |  | 438
|  | - Lưu trữ, xử lý và lập báo cáo chẩn đoán từ dữ liệu ảnh siêu âm, CT, MRI, DX, CR, SM, BMD… |  | Đáp ứng |  |  | 439
|  | - Hỗ trợ Chức năng lập báo cáo trong PACS |  | Đáp ứng |  |  | 440
|  | - Có thể cấu hình các chữ viết tắt cho phép người dùng để chèn chúng tự động bằng cách gõ tên viết tắt của họ trong trình soạn thảo báo cáo |  | Đáp ứng |  |  | 441
|  | - Khả năng tạo mẫu báo cáo theo máy chụp, bộ phận chụp … |  | Đáp ứng |  |  | 442
|  | - tự động lựa chọn mẫu báo cáo dựa trên nội dung của ca chụp |  | Đáp ứng |  |  | 443
|  | - Hỗ trợ quy trình lập báo cáo sơ bộ |  | Đáp ứng |  |  | 444
|  | - Hỗ trợ thiết lập quy trình đọc, trả kết quả |  | Đáp ứng |  |  | 445
|  | - Hỗ trợ quy trình sửa lỗi báo cáo |  | Đáp ứng |  |  | 446
|  | - khả năng thêm hình ảnh quan trọng vào báo cáo |  | Đáp ứng |  |  | 447
|  | - Khả năng thêm đồ thị, bảng biểu hoặc các dữ liệu lâm sàng khác ở định dạng jpeg vào báo cáo |  | Đáp ứng |  |  | 448
|  | - Có khả năng Xem thông tin chỉ định |  | Đáp ứng |  |  | 449
|  | - khả năng sao chép từ một báo cáo trước đó |  | Đáp ứng |  |  | 450
|  | - Báo cáo đã ký xác nhận có thể được phân phối cho nhiều hệ thống bên thứ 3 thông qua HL7 ORU hoặc XML, database trung gian. |  | Đáp ứng |  |  | 451
| III.2.9 | Phân hệ chức năng: Module phần mềm xử lý, chẩn đoán cho cấp độ bác sĩ lâm sàng |  | Đáp ứng |  |  | 452
|  | Người dùng chính: Bác sỹ |  |  |  |  | 453
|  | Yêu cầu chức năng, tính năng phần mềm |  |  |  |  | 454
|  | - Không giới hạn license số lượng người dùng Truy cập đồng thời |  | Đáp ứng |  |  | 455
|  | - Có khả năng hiển thị hình ảnh và báo cáo lưu trữ trong PACS |  | Đáp ứng |  |  | 456
|  | - Cho phép hiển thị dữ liệu DICOM và non-DICOM như AVI, JPEG, PDF, scan... có thể được truy cập và xem dữ liệu |  | Đáp ứng |  |  | 457
|  | - Hỗ trợ Xem báo cáo |  | Đáp ứng |  |  | 458
|  | - Hỗ trợ các công cụ xem và chẩn đoán hình ảnh đầy đủ tương tự như module phần mềm cho BS CĐHA nêu ở mục trên bao gồm: |  | Đáp ứng |  |  | 459
|  | • Bộ công cụ cơ bản |  | Đáp ứng |  |  | 460
|  | • Phần mềm chọn hình ảnh |  | Đáp ứng |  |  | 461
|  | • Phần mềm hiển thị hình ảnh |  | Đáp ứng |  |  | 462
|  | • Phần mềm hiển thị hoặc Giao thức hiển thị |  | Đáp ứng |  |  | 463
|  | • Phần mềm tự động so khớp |  | Đáp ứng |  |  | 464
|  | • Phần mềm tự động xóa xương CT ngực thẳng, hỗ trợ chẩn đoán cho Bác sĩ Chẩn Đoán Hình Ảnh |  | Đáp ứng |  |  | 465
|  | • Phần mềm tự động khoanh vùng tổn thương, điểm bệnh nghi ngờ trên hình ảnh CT ngực thẳng |  | Đáp ứng |  |  | 466
|  | • Phần mềm tự động lấy số đo tỉ lệ tim – lồng ngực , hỗ trợ chẩn đoán cho các Bác sĩ |  | Đáp ứng |  |  | 467
|  | • Bộ công cụ đo đạc chuyên dụng cho chấn thương chỉnh hình |  | Đáp ứng |  |  | 468
|  | • Bộ công cụ cho chẩn đoán nhũ ảnh |  | Đáp ứng |  |  | 469
|  | • Phần mềm ứng dụng đọc, xử lý ảnh nâng cao 3D cho cấp độ bác sĩ chẩn đoán hình ảnh |  | Đáp ứng |  |  | 470
| III.3 | Phần mềm xử lý hình ảnh chuyên sâu |  |  |  |  | 471
| III.3.1 | Phân hệ chức năng: Mở rộng thêm module các tính năng xử lý hình ảnh chuyên sâu bằng AI khi có nhu cầu (đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế) |  | Đáp ứng |  |  | 472
|  | Người dùng chính: Bác sỹ |  |  |  |  | 473
|  | Yêu cầu chức năng, tính năng phần mềm |  |  |  |  | 474
|  | - Các tính năng xử lý hình ảnh khác nhau sử dụng công nghệ AI và đạt được độ chính xác cao, tốc độ cao và khả năng tái tạo cao. |  | Đáp ứng |  |  | 475
|  | - Sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, công nghệ nhận dạng giải phẫu và nhận dạng hình ảnh giúp tiết kiệm thời gian và công sức, các thành phần AI cho phép các giải pháp tiên tiến có khả năng cung cấp kết quả hiệu quả, có thể tái tạo và phân tích định lượng vượt trội. Các thuật toán phân đoạn khác nhau, được trang bị các tính năng phân đoạn bao phủ các cơ quan của toàn bộ cơ thể, hợp lý hóa hoạt động hàng ngày dẫn đến năng suất cao hơn với thời gian và số bước thao tác giảm. |  | Đáp ứng |  |  | 476
|  | Trình xem và xử lý hình ảnh 3D |  | Đáp ứng |  |  | 477
|  | Cho phép xem và xử lý ảnh 3D để đọc và so sánh với bộ dữ liệu CT, MR, 3D X-ray, PET, PET / MR và PET / CT. |  | Đáp ứng |  |  | 478
|  | Quy trình công việc với giao thức tùy chỉnh cho nhiều các ứng dụng lâm sàng. |  | Đáp ứng |  |  | 479
|  | Làm mới giao diện người dùng với nhiều không gian xem hình ảnh lâm sàng. |  | Đáp ứng |  |  | 480
|  | Hỗ trợ đa màn hình hiển thị hình ảnh. |  | Đáp ứng |  |  | 481
|  | Xử lý nhanh chóng, tự động với các tính năng tiền xử lý và tự động khởi chạy. |  | Đáp ứng |  |  | 482
|  | Cung cấp Công nghệ nén thông minh khi truyền tải hiển thị hình ảnh. |  | Đáp ứng |  |  | 483
|  | Bố cục thông minh cho phép điều chỉnh cách bố trí màn hình ứng với bộ dữ liệu được nạp. |  | Đáp ứng |  |  | 484
|  | Tính năng 3D và 4D: Định dạng thời gian thực trong mặt xiên và cine đa pha tương tác của CT, MR, PET. |  | Đáp ứng |  |  | 485
|  | Chế độ so sánh để xem nhiều bài chụp và các phương thức. |  | Đáp ứng |  |  | 486
|  | Tải tự động cho phép kéo và thả phim mới vào lượt xem hiện tại. |  | Đáp ứng |  |  | 487
|  | Tổng hợp hình ảnh đa phương thức 2 series khác nhau bất kỳ từ cùng bài chụp. |  | Đáp ứng |  |  | 488
|  | Các bộ công cụ ROI 2D / 3D cho các phép đo định lượng và so sánh. |  | Đáp ứng |  |  | 489
|  | Bảng tóm tắt mở rộng khả năng báo cáo. |  | Đáp ứng |  |  | 490
|  | Có khả năng xuất ở nhiều dạng khác nhau, bao gồm các ghi chú ảnh chính. |  | Đáp ứng |  |  | 491
|  | Cho phép lưu và phục hồi, ngừng và tiếp tục đánh giá sau đó. |  | Đáp ứng |  |  | 492
|  | Các chế độ hiển thị độ phân giải cao, theo thời gian thực. |  | Đáp ứng |  |  | 493
|  | Xem các hiển thị theo thể tích. |  | Đáp ứng |  |  | 494
|  | Hiển thị tăng cường các cấu trúc với độ tương phản cao/thấp (tạo các ảnh MIP/MinIP images). |  | Đáp ứng |  |  | 495
|  | Xem Navigator đối với thuận trong luminal; luminal và các đường công. |  | Đáp ứng |  |  | 496
|  | Tạo nhiều chế độ hiển thị theo thể tích có thể được kết hợp lại trong một màn hình quan sát. |  | Đáp ứng |  |  | 497
|  | Các công cụ tiên tiến, thực hiện đầy đủ các khả năng 3D: |  | Đáp ứng |  |  | 498
|  | Tự lựa chọn: cho phép chỉ và nhấp chuột phân đoạn các mạch máu và các cấu trúc quan tâm khác. |  | Đáp ứng |  |  | 499
|  | Vẽ đường bao: cho phép vẽ đường bao các tìm kiếm và các vùng quan tâm trên các ảnh CT, MR và PET; Chỉ một hoặc 2 cái nhấp chuột. |  | Đáp ứng |  |  | 500
|  | Truy vết mạch máu nhanh: cho phép phân tích tất cả các mạch, trong màn hình quan sát tái định dạng cong, lumen hoặc MPR. |  | Đáp ứng |  |  | 501
|  | Các bộ lọc giúp tăng cường và làm mịn các ảnh CT, giúp cải thiện chất lượng ảnh. |  | Đáp ứng |  |  | 502
|  | Các ảnh CT năng lượng kép được hỗ trợ với các giao thức đặc trưng cho đánh giá. |  | Đáp ứng |  |  | 503
|  | MR Review được hỗ trợ với ác tính năng chuyên dụng: Nhận ra tên PSD, và các tham số MR cụ thể khi tải ảnh. |  | Đáp ứng |  |  | 504
|  | Các phép đo SUV trên các ảnh PET, cho các ROI 2D và 3D ROI, và cho VOI đường bao. |  | Đáp ứng |  |  | 505
|  | Các giao thức xem xét chuyên dụng cho các ảnh PET/CT và PET/MR. |  | Đáp ứng |  |  | 506
|  | Các đặc tính giành riêng cho các ảnh 3D XA. |  | Đáp ứng |  |  | 507
|  | Bao gồm phân hệ xử lý hình ảnh gan, phổi, bụng, hàm mặt |  | Đáp ứng |  |  | 508
|  | Hỗ trợ hiển thị và xử lý các tính năng trên thiết bị di động. |  | Đáp ứng |  |  | 509
|  | Phần mềm xóa xương và phân tích mạch máu |  | Đáp ứng |  |  | 510
|  | Cho phép theo dõi đường trung tâm của bất kỳ mạch nào và thực hiện nhiều phép đo. |  | Đáp ứng |  |  | 511
|  | Cung cấp thông tin bổ xung cho: |  | Đáp ứng |  |  | 512
|  | + Phát hiện và chẩn đoán ảnh X quang mạch của các tổn thương mạch. |  | Đáp ứng |  |  | 513
|  | + Định lượng các cấu trúc cơ quan giải phẫu bất thường và quá trình tiến triển. |  | Đáp ứng |  |  | 514
|  | + Phác theo tình trạng khúc khủyu của mạch định hướng và các mảng bám. |  | Đáp ứng |  |  | 515
|  | + Lên kế hoạch phẫu thuật. |  | Đáp ứng |  |  | 516
|  | + Lên kế hoạch đặt stent. |  | Đáp ứng |  |  | 517
|  | + Đánh giá trước và sau phẫu thuật. |  | Đáp ứng |  |  | 518
|  | + So sánh nhiều bộ ảnh. |  | Đáp ứng |  |  | 519
|  | Xóa cấu trúc xương nhanh chóng, giúp đánh giá hiệu quả mạch máu. |  | Đáp ứng |  |  | 520
|  | Hiển thị ảnh ảnh lâm sàng bằng theo dõi mạch tự động với phác họa 3D. |  | Đáp ứng |  |  | 521
|  | Tự động theo dõi động mạch và vùng chậu. |  | Đáp ứng |  |  | 522
|  | Cho phép thay đổi các giao thức và các bước đánh giá mà không cần phải rời trạng thái hiện tại. |  | Đáp ứng |  |  | 523
|  | Cho phép tô màu mảng bám vôi hóa và không vôi hóa dựa trên các số CT. |  | Đáp ứng |  |  | 524
|  | Một hoặc hai nhấp chuột nhanh từ bất kỳ giao thức, cho phép phân tích tất cả các mạch, bao gồm các động mạch vành, theo quan sát tái định dạng cong, lumen hoặc MPR. |  | Đáp ứng |  |  | 525
|  | Cho phép lưu trạng thái xử lý hiện tại, bao gồm các phép đo, các quan sát 3D, phân đoạn, và theo dõi. |  | Đáp ứng |  |  | 526
|  | Chế độ so sánh nhiều bộ ảnh cho phép đánh giá theo dõi tổn thương hiệu quả hơn. |  | Đáp ứng |  |  | 527
|  | Các bố cục tùy chỉnh giúp cải tiến khả năng đánh giá trên màn hình kép. |  | Đáp ứng |  |  | 528
|  | Cho phép đưa các bảng phép đo và các bộ ảnh liên đới vào trong các báo cáo. |  | Đáp ứng |  |  | 529
|  | Bao gồm tính năng phân tích và truy vết mạch máu |  | Đáp ứng |  |  | 530
|  | Hỗ trợ hiển thị và xử lý các tính năng trên thiết bị di động. |  | Đáp ứng |  |  | 531
|  | Phần mềm hợp nhất hình ảnh: |  | Đáp ứng |  |  | 532
|  | Kết hợp hình ảnh từ các phương thức khác nhau để tăng cường độ rõ nét thể tích. |  | Đáp ứng |  |  | 533
|  | Chức năng kết hợp và hình ảnh giải phẫu. |  | Đáp ứng |  |  | 534
|  | Truy cập chức năng, bao gồm Multiplanar Reformat, cải thiện xiên và vuông, dễ dàng xác định xiên ba, vẽ thể tích, hiển thị 3D, khoảng cách và thông số đo ROI, quản lý 3 layout, phân đoạn, phim và lưu. |  | Đáp ứng |  |  | 535
|  | Khả năng lưu dữ liệu đăng ký như một dãy DICOM mới hay như một đối tượng DICOM đã đăng ký (không bao gồm SPECT). |  | Đáp ứng |  |  | 536
|  | Tải các thăm khám và dãy từ CT, MR, PET, SPECT hay XA cùng nhau để đăng ký trong cùng session. |  | Đáp ứng |  |  | 537
|  | Cho phép chọn một trong 4 phương thức tự động. |  | Đáp ứng |  |  | 538
|  | Vẽ và lưu đường bao như các đối tượng RTSS DICOM. |  | Đáp ứng |  |  | 539
|  | Cho phép tùy chỉnh bố trí màn hình để phù hợp với bộ dữ liệu được tải. |  | Đáp ứng |  |  | 540
|  | Cho phép xác định một hay nhiều đường bao xung quanh liên quan vùng giải phẫu. |  | Đáp ứng |  |  | 541
|  | Khả năng tự động kết hợp nhiều seri MR trục loạt tương ứng với tuần tự các địa điểm trục vào một seri duy nhất. Điều này có thể được hiển thị như là tái định dạng đối xứng hoặc coronal. |  | Đáp ứng |  |  | 542
|  | Khả năng so sánh thăm khám hiện tại với thăm khám trước để đánh giá tiến trình và kết quả điều trị. |  | Đáp ứng |  |  | 543
|  | Xác định thể tích quan tâm trong một mô hình để tự động báo cáo cho một mô hình khác liên quan đến xạ trị (Radiation Therapy). |  | Đáp ứng |  |  | 544
|  | Lưu các kết quả đăng ký như các seri tái định dạng. |  | Đáp ứng |  |  | 545
|  | Cung cấp các báo cáo chi tiết, rõ ràng cho các bác sỹ. |  | Đáp ứng |  |  | 546
|  | Hỗ trợ hiển thị và xử lý các tính năng trên thiết bị di động. |  | Đáp ứng |  |  | 547
| III.3.2 | Phân hệ chức năng: Mở rộng thêm các module sử dụng trí tuệ nhân tạo AI đánh giá điểm bệnh/ bất thường khác khi có nhu cầu (đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế) |  | Đáp ứng |  |  | 548
|  | Người dùng chính: Bác sỹ |  |  |  |  | 549
|  | Yêu cầu chức năng, tính năng phần mềm |  |  |  |  | 550
|  | Phần mềm phân tích tim và mạch vành trên CT: |  | Đáp ứng |  |  | 551
|  | Tiền xử lý, tự động nhận diện các bộ dữ liệu tim và thực hiện tất cả các phân đoạn khi dữ liệu đến hệ thống. |  | Đáp ứng |  |  | 552
|  | Tự động phân đoạn động mạch vành, theo dõi đường trung tâm và dán nhãn các động mạch vành. |  | Đáp ứng |  |  | 553
|  | Đọc ảnh 2D, ba hướng được xác định trước cho phép truy cập nhanh các mặt phẳng để có thể phác họa các mạch vành. |  | Đáp ứng |  |  | 554
|  | Cho phép truy cập để theo dõi các mạch bất cứ khi nào. |  | Đáp ứng |  |  | 555
|  | Các mã màu tưới máu tương đối và định lượng phần trăm của các vùng hypo-dense của cơ tim với bốn bản đồ màu có thể lựa chọn và các overlay trộn với cây mạch vành. |  | Đáp ứng |  |  | 556
|  | Cung cấp các phép đo thể tích cho bốn dãy Hounsfield riêng biệt hỗ trợ xác định và phác họa mảng bám mạch vành ở các góc quan sát theo trục, dạng cong hoặc MPVR. |  | Đáp ứng |  |  | 557
|  | Tự động hiển thị các ảnh được xử lý chụp nhanh để giảm nhiễu do chuyển động. |  | Đáp ứng |  |  | 558
|  | Tự động tính toán nhanh phân suất tống máu và các thể tích đột quỵ từ các thể tích màng trong tim 3D. |  | Đáp ứng |  |  | 559
|  | Danh mục các công cụ như các phép đo chỗ hẹp, các quan sát IVUS và các mẫu tái tạo bề mặt thể tích được thiết lập trước hỗ trợ tìm kiếm ngược lại cho bác sỹ tham chiếu. |  | Đáp ứng |  |  | 560
|  | Đo cuối tâm thu (ES) và cuối tâm thu (ED) cho phân suất tống máu và thể tính với sự co bóp tự động của thất trái. |  | Đáp ứng |  |  | 561
|  | Tạo các ảnh nhịp đâp tim nhiều pha. |  | Đáp ứng |  |  | 562
|  | Chọn các quan sát tái định dạng xiên theo các góc cath chuyển để phân tích các mạch vành. |  | Đáp ứng |  |  | 563
|  | Hiển thị van động mạch chủ 4D và quan sát van hai lá với chỉ một lần nhấp chuột. |  | Đáp ứng |  |  | 564
|  | Bao gồm phân hệ phân tích tim trên CT |  | Đáp ứng |  |  | 565
|  | Hỗ trợ hiển thị và xử lý các tính năng trên thiết bị di động. |  | Đáp ứng |  |  | 566
| III.4 | Phần mềm quản lý tích hợp, kết nối |  |  |  |  | 567
| III.4.1 | Phân hệ chức năng: Module phần mềm tích hợp HIS/EMR |  | Đáp ứng |  |  | 568
|  | Người dùng chính: Hệ thống |  |  |  |  | 569
|  | Yêu cầu chức năng, tính năng phần mềm |  |  |  |  | 570
|  | - Hỗ trợ dễ dàng tích hợp với các loại hệ thống EMR/HIS mà không cần đăng nhập riêng biệt bằng hai cách sau với hình thức triển khai tùy vào nhu cầu sử dụng các khoa lâm sàng (các khoa có nhu cầu cao sẽ sử dụng phần mềm app như các khoa ngoại, chấn thương chỉnh hình…, các khoa có nhu cầu đơn giản sẽ sử dụng đường link ảnh web): |  | Đáp ứng |  |  | 571
|  | + Gọi hình ảnh PACS từ giao diện HIS/EMR bằng đường dẫn web |  | Đáp ứng |  |  | 572
|  | + Gọi hình ảnh PACS từ giao diện HIS/EMR bằng phần mềm app. |  | Đáp ứng |  |  | 573
|  | - Khởi chạy từ các cửa sổ riêng biệt |  | Đáp ứng |  |  | 574
|  | - Hỗ trợ kiểu dữ liệu giao tiếp chuẩn HL7, database hoặc tương đương. |  | Đáp ứng |  |  | 575
|  | - Có cơ chế thông báo cho phía HIS Client biết hình ảnh ca chụp đã Có trên PACS |  | Đáp ứng |  |  | 576
|  | - Có cơ chế thông báo cho phía HIS Client biết kết quả thăm khám chẩn đoán hình ảnh đã Có trên PACS (cho cả trường hợp kết quả được tạo trên PACS hoặc được tạo trên HIS) |  | Đáp ứng |  |  | 577
| III.4.2 | Phân hệ chức năng: Module phần mềm thực hiện chẩn đoán từ xa |  | Đáp ứng |  |  | 578
|  | Người dùng chính: Bác sỹ |  |  |  |  | 579
|  | Yêu cầu chức năng, tính năng phần mềm |  |  |  |  | 580
|  | - Có giải pháp chẩn đoán hình ảnh từ xa |  | Đáp ứng |  |  | 581
|  | - Có cơ chế xác thực Client certificate cho các Bác sĩ sử dụng Chức năng Truy cập chẩn đoán từ xa |  | Đáp ứng |  |  | 582
|  | - Có cơ chế phân quyền cho các user Bác sĩ nội viện được truy cập và chia sẻ hình ảnh có giới hạn về thời gian, số ca chụp xác định với các bác sĩ ở các viện khác, các bác sĩ bên ngoài |  | Đáp ứng |  |  | 583
|  | - Các Bác Sĩ chẩn đoán hình ảnh tại các trung tâm/Bệnh Viện khác nhau được cấp quyền có thể truy cập vào hệ thống để truy xuất thông tin như thông tin bệnh nhân, mã số thăm khám, nguyên nhân thăm khám, thông tin Bác sĩ thăm khám và Bác sĩ điều trị, thông tin lâm sàng, các ghi chú, chỉ dẫn… |  | Đáp ứng |  |  | 584
| III.4.3 | Phân hệ chức năng: Module phần mềm PACS cho thiết bị di động |  | Đáp ứng |  |  | 585
|  | Người dùng chính: Bác sỹ |  |  |  |  | 586
|  | Yêu cầu chức năng, tính năng phần mềm |  |  |  |  | 587
|  | - Các Bác sĩ có thể truy cập xem kết quả hình ảnh chụp của người bệnh ở bất kỳ đâu, và bất cứ khi nào; ứng dụng có thể hoạt động trên cả máy tính PC lẫn các thiết bị di động qua trình duyệt web và có cơ chế xác thực certificate theo client. |  | Đáp ứng |  |  | 588
|  | - Không giới hạn license số lượng người dùng Truy cập đồng thời |  | Đáp ứng |  |  | 589
|  | - Xem ảnh từ các thiết bị ngoại vi - Không yêu cầu Cài đặt |  | Đáp ứng |  |  | 590
|  | - Có thể xem được trên nền tảng iOS, Android và các thiết bị sử dụng Windows. |  | Đáp ứng |  |  | 591
|  | - Hỗ trợ các bộ công cụ xử lý hình ảnh cơ bản như các công cụ đo đạc, phóng to thu nhỏ, di chuyển ảnh, dựng MPR. |  | Đáp ứng |  |  | 592
| III.4.4 | Phân hệ chức năng: Hiển thị hình ảnh và xem quy trình làm việc |  | Đáp ứng |  |  | 593
|  | Người dùng chính: Bác sỹ |  |  |  |  | 594
|  | Yêu cầu chức năng, tính năng phần mềm |  |  |  |  | 595
|  | - Truy cập dữ liệu từ PACS |  | Đáp ứng |  |  | 596
|  | - Hiển thị hình ảnh – video và báo cáo các ca chụp bệnh nhân |  | Đáp ứng |  |  | 597
|  | - Hiển thị các hình ảnh quan trọng/đánh dấu những hình ảnh quan trọng (key image) |  | Đáp ứng |  |  | 598
|  | - Công cụ Ghi Chú hình ảnh |  | Đáp ứng |  |  | 599
|  | - Công cụ đo đạc: góc Cobb, đo độ dài, diện tích, đo góc |  | Đáp ứng |  |  | 600
|  | - Công cụ hiển thị layout |  | Đáp ứng |  |  | 601
|  | - Công cụ xem ảnh bao gồm: phóng to – thu nhỏ, di chuyển hình ảnh, điều chỉnh sáng tối, đo lường, lấy thông số tỉ lệ tim – lồng ngực (CTR), kính lúp, cine loop với tốc độ xếp chồng lên đến 60 khung hình/giây |  | Đáp ứng |  |  | 602
|  | - Đường tham chiếu, điểm tham chiếu giữa các nhóm hình MPR của ca bệnh |  | Đáp ứng |  |  | 603
|  | - MIP, MPR, oblique MPR, điều chỉnh độ dày lát cắt |  | Đáp ứng |  |  | 604
|  | Truy cập thông tin người bệnh |  | Đáp ứng |  |  | 605
|  | - Cho phép tìm kiếm theo tên người bệnh, số hiệu người bệnh hoặc mã số ca chup… |  | Đáp ứng |  |  | 606
|  | - Kết quả tìm kiếm hiển thị đầy đủ thông tin như ngày sinh, bộ phận cơ thể cần thăm khám… |  | Đáp ứng |  |  | 607
|  | - Quy luật sắp xếp kết quả |  | Đáp ứng |  |  | 608
|  | - Khả năng cấu hình bộ lọc lưu theo thư mục, theo máy chụp, thiết lập màu cho thư mục để phân biệt. |  | Đáp ứng |  |  | 609
|  | Tích hợp lưu trữ Bệnh án điện tử (EMR Integration) |  | Đáp ứng |  |  | 610
|  | - Nhận chỉ định từ HIS và đồng bộ thông tin chỉ định vào PACS |  | Đáp ứng |  |  | 611
|  | - Đồng bộ kết quả HIS-PACS-EMR |  | Đáp ứng |  |  | 612
|  | - Tích hợp được vào hệ thống lưu trữ Bệnh án điện tử bằng link web và bằng gọi đường dẫn ứng dụng app qua các thông số bệnh nhân như mã bệnh nhân (patientID), mã ca chụp (Accession Number). |  | Đáp ứng |  |  | 613
| III.4.5 | Phân hệ chức năng: Module phần mềm ghi đĩa CD/DVD chuyên dụng |  | Đáp ứng |  |  | 614
|  | Người dùng chính: Bác sỹ |  |  |  |  | 615
|  | Yêu cầu chức năng, tính năng phần mềm |  |  |  |  | 616
|  | - Các kiểu hình ảnh DICOM được hỗ trợ bao gồm CT, MR, CR, XA, US, DX, MG, PT, SC, SM, BMD… |  | Đáp ứng |  |  | 617
|  | - Hình ảnh được lưu Có cùng độ Phân giải với hình ảnh gốc |  | Đáp ứng |  |  | 618
|  | - In nhãn đĩa |  | Đáp ứng |  |  | 619
| III.5 | Cổng trả kết quả cho bệnh nhân |  | Đáp ứng |  |  | 620
| III.5.1 | Phân hệ chức năng: Dữ liệu phục vụ cổng thông tin điện tử bệnh nhân |  | Đáp ứng |  |  | 621
|  | Người dùng chính: Bệnh nhân, Bác sỹ |  |  |  |  | 622
|  | Yêu cầu chức năng, tính năng phần mềm |  |  |  |  | 623
|  | - Dữ liệu bệnh nhân được cài đặt trên máy chủ riêng để phục vụ bệnh nhân và cung cấp đường link ảnh bệnh nhân cho HIS để HIS hoàn thiện dữ liệu bệnh nhân trên cổng thông tin điện tử cùng với các dữ liệu khác của bệnh nhân như thông tin xét nghiệm, đơn thuốc, lịch sử khám lâm sàng… |  | Đáp ứng |  |  | 624
|  | - Không giới hạn số lượt Truy cập đồng thời |  | Đáp ứng |  |  | 625
|  | - Cung cấp thông tin tra cứu theo địa chỉ truy cập, thông tin đăng nhập, mã QR |  | Đáp ứng |  |  | 626
|  | - Hiển thị lịch sử chẩn đoán hình ảnh |  | Đáp ứng |  |  | 627
|  | - Hiển thị hình ảnh, tập tin (dạng word, pdf, …): điện não đồ, điện tâm đồ, nội soi, … |  | Đáp ứng |  |  | 628
|  | - Hỗ trợ đầy đủ tính năng 2D trên thiết bị di động, máy tính bảng: di chuyển, thu phóng, xoay lật, mức cửa sổ, đo đạc |  | Đáp ứng |  |  | 629
|  | - Hỗ trợ đầy xem đầy đủ hình ảnh tái tạo trên thiết bị di động: |  | Đáp ứng |  |  | 630
|  | - Chế độ VR: |  | Đáp ứng |  |  | 631
|  | + Chỉnh mức cửa sổ 3D |  | Đáp ứng |  |  | 632
|  | + xóa bàn tự động |  | Đáp ứng |  |  | 633
|  | + Cắt 3D theo khối lập phương |  | Đáp ứng |  |  | 634
|  | + Cắt 3D bằng công cụ vẽ tự do |  | Đáp ứng |  |  | 635
|  | + Tách phổi |  | Đáp ứng |  |  | 636
|  | + Tách ruột |  | Đáp ứng |  |  | 637
|  | + Đo trên hình 3D |  | Đáp ứng |  |  | 638
|  | + xoay tự động |  | Đáp ứng |  |  | 639
|  | + Chế độ xóa da, mô mềm, chỉ hiển thị xương, mạch với ca ổ bụng |  | Đáp ứng |  |  | 640
|  | + chế độ hiển thị mạch máu MR TOF |  | Đáp ứng |  |  | 641
|  | + Chế độ MPR: |  | Đáp ứng |  |  | 642
|  | + Xoay trục MPR |  | Đáp ứng |  |  | 643
|  | + Phóng to mặt phẳng |  | Đáp ứng |  |  | 644
|  | + Hiển thị CPR |  | Đáp ứng |  |  | 645
|  | - chế độ MIP |  | Đáp ứng |  |  | 646
|  | - chế độ MinIP |  | Đáp ứng |  |  | 647
|  | - chế độ Endo |  | Đáp ứng |  |  | 648
|  | - Công cụ đo: đường thẳng, vùng, điểm, góc |  | Đáp ứng |  |  | 649
|  | - Hỗ trợ tính năng xử lý hình ảnh Giải phẫu bệnh trên thiết bị di động: |  | Đáp ứng |  |  | 650
|  | + Hiển thị ảnh giải phẫu bệnh siêu phân giải |  | Đáp ứng |  |  | 651
|  | + Chức năng cho phép hiển thị ảnh siêu phân giải thời gian thực trực tiếp trên hệ thống PACS |  | Đáp ứng |  |  | 652
|  | + Chức năng thao tác: zom, pan… |  | Đáp ứng |  |  | 653
|  | + Chức năng đo đạc |  | Đáp ứng |  |  | 654
|  | + Chức năng zoom theo vật kính |  | Đáp ứng |  |  | 655
|  | + Chức năng chọn và lưu vùng ảnh bệnh lý |  | Đáp ứng |  |  | 656
|  | + Chức năng tạo ảnh Key |  | Đáp ứng |  |  | 657
|  | + Chức năng chú thích ảnh |  | Đáp ứng |  |  | 658
|  | + Chức năng hiển thị danh sách series, chọn xem series |  | Đáp ứng |  |  | 659
| III.6 | Phần mềm RIS (phần mềm thông tin chẩn đoán hình ảnh) |  |  |  |  | 660
| III.6.1 | Phân hệ chức năng: Chức năng nhận tất cả các chỉ định tự động từ HIS |  | Đáp ứng |  |  | 661
|  | Người dùng chính: Hệ thống |  |  |  |  | 662
|  | Yêu cầu chức năng, tính năng phần mềm |  |  |  |  | 663
|  | - Nhận tất cả chỉ định tự động từ HIS. |  | Đáp ứng |  |  | 664
|  | - Quản lý danh sách bệnh nhân được chỉ định từ HIS |  | Đáp ứng |  |  | 665
|  | - Gửi thông tin danh sách bệnh nhân đến các máy sinh ảnh của bệnh viện |  | Đáp ứng |  |  | 666
|  | - Hỗ trợ kết nối với tất cả các loại máy sinh ảnh đã có sẵn chức năng DICOM Modality Worklist. |  | Đáp ứng |  |  | 667
| III.6.2 | Phân hệ chức năng: Chức năng cho phép nhúng hình ảnh ca chụp bệnh nhân từ PACS vào HIS |  | Đáp ứng |  |  | 668
|  | Người dùng chính: Hệ thống |  |  |  |  | 669
|  | Yêu cầu chức năng, tính năng phần mềm |  |  |  |  | 670
|  | - Có cơ chế nhúng hình ảnh ca chụp bệnh nhân từ PACS vào HIS để các Bác sĩ lâm sàng Có thể Xem hình ảnh cùng báo cáo của bệnh nhân. |  | Đáp ứng |  |  | 671
|  | - Có thể kết nối với HIS theo tiêu Chuẩn HL7 hoặc Database hoặc Tương đương |  | Đáp ứng |  |  | 672
|  | - Cung cấp phương thức, cấu trúc dữ liệu cho HIS để kết nối/giao tiếp |  | Đáp ứng |  |  | 673
| III.6.3 | Phân hệ chức năng: Chức năng tự động đăng ký thông tin bệnh nhân tại các máy sinh ảnh đã có tính năng Dicom Modality Worklist |  | Đáp ứng |  |  | 674
|  | Người dùng chính: Hệ thống |  |  |  |  | 675
|  | Yêu cầu chức năng, tính năng phần mềm |  |  |  |  | 676
|  | - Tự động gửi thông tin danh sách bệnh nhân đến các máy sinh ảnh của bệnh viện |  | Đáp ứng |  |  | 677
|  | - Truyền tải việc đăng ký /sửa đổi/Hủy bỏ thông tin của bệnh nhân từ HIS đến máy chụp |  | Đáp ứng |  |  | 678
|  | - Truyền tải việc gửi/sửa đổi/Hủy thông báo yêu cầu chụp từ HIS đến máy chụp |  | Đáp ứng |  |  | 679
|  | - Tự động đăng ký thông tin bệnh nhân tại các máy sinh ảnh có phần mềm Dicom Modality Worklist |  | Đáp ứng |  |  | 680
|  | - Có Chức năng Phân luồng ca chụp bệnh nhân đến các máy chụp dựa trên thông tin từ HIS cung cấp |  | Đáp ứng |  |  | 681
|  | - Hỗ trợ Truyền định dạng tên bệnh nhân bằng tiếng Việt xuống máy chụp đối với các máy chụp Hỗ trợ nhận chỉ định tiếng Việt. |  | Đáp ứng |  |  | 682
| III.6.4 | Phân hệ chức năng: Chức năng cho phép truy vấn trạng thái của các ca chụp từ PACS và cập nhật trong RIS-HIS |  | Đáp ứng |  |  | 683
|  | Người dùng chính: Hệ thống |  |  |  |  | 684
|  | Yêu cầu chức năng, tính năng phần mềm |  |  |  |  | 685
|  | - Có cơ chế thông báo trạng thái cho HIS các ca chụp đã Có hình ảnh và báo cáo trên PACS |  | Đáp ứng |  |  | 686
|  | - loại bỏ chỉ định chụp khỏi worklist máy chụp khi ca chụp đã thực hiện xong |  | Đáp ứng |  |  | 687
| III.6.5 | Phân hệ chức năng: Chức năng quản lý quy trình nghiệp vụ chẩn đoán hình ảnh |  | Đáp ứng |  |  | 688
|  | Người dùng chính: Bác sỹ |  |  |  |  | 689
|  | Yêu cầu chức năng, tính năng phần mềm |  |  |  |  | 690
|  | - Tiếp nhận yêu cầu |  | Đáp ứng |  |  | 691
|  | - Phân công ca máy |  | Đáp ứng |  |  | 692
|  | - Quản lý tình trạng máy chụp (bình thường hay hỏng) |  | Đáp ứng |  |  | 693
|  | - Kiểm soát, cảnh báo công suất thực hiện của máy chụp |  | Đáp ứng |  |  | 694
|  | - Hiển thị bảng tổng hợp xếp hàng chờ chụp. |  | Đáp ứng |  |  | 695
|  | - Tự động xếp số thứ tự cho bệnh nhân |  | Đáp ứng |  |  | 696
|  | - Tự động chọn phòng chụp cho bệnh nhân |  | Đáp ứng |  |  | 697
|  | - Tra cứu bệnh nhân theo máy chụp |  | Đáp ứng |  |  | 698
|  | - Tìm kiếm bệnh nhân theo mã bệnh nhân, theo tên, theo ngày |  | Đáp ứng |  |  | 699
|  | - In phiếu trả kết quả |  | Đáp ứng |  |  | 700
|  | - In ảnh ra đĩa CD/DVD, in nhãn đĩa |  | Đáp ứng |  |  | 701
|  | - Đưa thông tin bệnh nhân, thông tin yêu cầu lên Modality |  | Đáp ứng |  |  | 702
|  | - Hiển thị màn hình xếp hàng tại phòng chụp |  | Đáp ứng |  |  | 703
|  | - Gọi loa mời bệnh nhân theo số thứ tự |  | Đáp ứng |  |  | 704
|  | - Tra cứu, tìm kiếm và phân loại bệnh nhân |  | Đáp ứng |  |  | 705
|  | - Có chức năng sắp xếp danh sách ca chụp theo từng cột thông tin trường dữ liệu hiển thị |  | Đáp ứng |  |  | 706
|  | - So sánh 2 ca chụp với cùng bệnh nhân |  | Đáp ứng |  |  | 707
|  | - Upload ảnh từ CD/DVD, USB chụp viện khác vào PACS |  | Đáp ứng |  |  | 708
|  | - Theo dõi lịch sử chụp của bệnh nhân |  | Đáp ứng |  |  | 709
|  | - Trong cửa sổ hiển thị hình ảnh, bác sĩ có thể xem toàn bộ ca chụp, lịch sử của một bệnh nhân mà không phải thoát ra quay lại màn hình danh sách ca chụp |  | Đáp ứng |  |  | 710
|  | - Nhận ca và bỏ nhận ca |  | Đáp ứng |  |  | 711
|  | - Nhập thông tin chẩn đoán bệnh |  | Đáp ứng |  |  | 712
|  | - Lựa chọn mẫu kết quả chẩn đoán |  | Đáp ứng |  |  | 713
|  | - Xem ảnh DICOM |  | Đáp ứng |  |  | 714
|  | - Đặt thẻ quản lý, thống kê cho ca |  | Đáp ứng |  |  | 715
|  | - Đặt mã quốc tế ICD cho ca |  | Đáp ứng |  |  | 716
|  | - Xem trước bản in kết quả chẩn đoán ca |  | Đáp ứng |  |  | 717
|  | - Thay đổi font chữ và in kết quả chẩn đoán ca |  | Đáp ứng |  |  | 718
|  | - Tải ảnh về máy tính trạm |  | Đáp ứng |  |  | 719
|  | - Chức năng chẩn đoán lần thứ 2, thứ 3,.. |  | Đáp ứng |  |  | 720
|  | - Chức năng dành cho bác sỹ thực tập chẩn đoán |  | Đáp ứng |  |  | 721
|  | - Chuyển đổi chế độ hiển thị hình ảnh theo hệ mầu sáng, tối |  | Đáp ứng |  |  | 722
|  | - Hỗ trợ thao tác nhanh với các phím tắt |  | Đáp ứng |  |  | 723
|  | - Bác sỹ lâm sàng tra cứu kết quả và hình ảnh của bệnh nhân |  | Đáp ứng |  |  | 724
|  | - Cấp quyền chẩn đoán hình ảnh từ xa. |  | Đáp ứng |  |  | 725
|  | - Quản lý thư mục cá nhân |  | Đáp ứng |  |  | 726
|  | - Chế độ chia đôi màn hình trên 1 màn hình |  | Đáp ứng |  |  | 727
|  | - In nhiều kết quả chẩn đoán cùng lúc |  | Đáp ứng |  |  | 728
|  | - Cho phép nhập kết quả chẩn đoán theo mã dịch vụ y tế |  | Đáp ứng |  |  | 729
|  | - Tìm kiếm nội dung trong kết quả chẩn đoán |  | Đáp ứng |  |  | 730
|  | - Cập nhật realtime tình trạng nhận ca, tình trạng chẩn đoán |  | Đáp ứng |  |  | 731
|  | - Hỗ trợ nhập kết quả chẩn đoán hình ảnh trên thiết bị di động |  | Đáp ứng |  |  | 732
| III.6.6 | Phân hệ chức năng: Chức năng xử lý hình ảnh nonDICOM |  | Đáp ứng |  |  | 733
|  | Người dùng chính: Bác sỹ |  |  |  |  | 734
|  | Yêu cầu chức năng, tính năng phần mềm |  |  |  |  | 735
|  | - Kết nối thiết bị sinh ảnh nondicom qua cổng video- Chụp hình ảnh ngay trên giao diện phần mềm |  | Đáp ứng |  |  | 736
|  | - Chụp nhiều hình, chọn một phần trong đó để in, có thể chọn thứ tự hình |  | Đáp ứng |  |  | 737
|  | - Upload điện tim, điện não, nội soi,.. |  | Đáp ứng |  |  | 738
|  | - Hiển thị ảnh điện tim, điện não, nội soi,.. |  | Đáp ứng |  |  | 739
|  | - Chọn nguồn video |  | Đáp ứng |  |  | 740
|  | - Chọn độ Phân giải |  | Đáp ứng |  |  | 741
|  | - Cắt hình tự động |  | Đáp ứng |  |  | 742
|  | - Chọn mức sáng |  | Đáp ứng |  |  | 743
|  | - Chọn vùng lấy hình ảnh |  | Đáp ứng |  |  | 744
|  | - In ảnh chung kết quả hoặc in riêng |  | Đáp ứng |  |  | 745
| III.6.7 | Phân hệ chức năng: Chức năng xử lý ảnh Giải phẫu bệnh |  | Đáp ứng |  |  | 746
|  | Người dùng chính: Bác sỹ |  |  |  |  | 747
|  | Yêu cầu chức năng, tính năng phần mềm |  |  |  |  | 748
|  | Chức năng xử lý ảnh Giải phẫu bệnh: |  | Đáp ứng |  |  | 749
|  | Hiển thị ảnh giải phẫu bệnh siêu phân giải. |  | Đáp ứng |  |  | 750
|  | Chức năng hiển thị danh sách ca chụp: chờ thực hiện, đã thực hiện. |  | Đáp ứng |  |  | 751
|  | Chức năng kết nối với các máy scan tiêu bản theo chuẩn hình ảnh Giải phẫu bệnh nhận và lưu trữ hình ảnh. |  | Đáp ứng |  |  | 752
|  | Chức năng kết nối với kính hiển vi điện tử nhận và lưu trữ hình ảnh. |  | Đáp ứng |  |  | 753
|  | Chức năng cho phép Upload và lưu trữ hình ảnh theo chuẩn ảnh giải phẫu bệnh. |  | Đáp ứng |  |  | 754
|  | Chức năng cho phép hiển thị ảnh siêu phân giải thời gian thực trực tiếp trên hệ thống PACS. |  | Đáp ứng |  |  | 755
|  | Chức năng thao tác: zoom, pan… |  | Đáp ứng |  |  | 756
|  | Chức năng đo đạc. |  | Đáp ứng |  |  | 757
|  | Chức năng zoom theo vật kính. |  | Đáp ứng |  |  | 758
|  | Chức năng chú thích ảnh. |  | Đáp ứng |  |  | 759
|  | Chức năng đánh dấu ảnh. |  | Đáp ứng |  |  | 760
|  | Chức năng quản lý chú thích và đánh dấu. |  | Đáp ứng |  |  | 761
|  | Chức năng chọn và lưu vùng ảnh bệnh lý. |  | Đáp ứng |  |  | 762
|  | Chức năng tạo lấy mẫu hình ảnh theo vi trường, tạo ra series ảnh trên cùng 1 vi trường, giúp tất cả các lần quan sát là cùng vi trường. |  | Đáp ứng |  |  | 763
|  | Chức năng lưu ảnh mẫu. |  | Đáp ứng |  |  | 764
|  | Chức năng tạo ảnh Key. |  | Đáp ứng |  |  | 765
|  | Chức năng xem ảnh giải phẫu bệnh trên mobile: Hiển thị ảnh giải phẫu bệnh siêu phân giải, Chức năng cho phép hiển thị ảnh siêu phân giải thời gian thực trực tiếp trên hệ thống PACS, Chức năng thao tác: zom, pan…, Chức năng zoom theo vật kính, Chức năng chọn và lưu vùng ảnh bệnh lý, Chức năng tạo ảnh Key, Chức năng chú thích ảnh, Chức năng hiển thị danh sách series, chọn xem series. |  | Đáp ứng |  |  | 766
| III.6.8 | Phân hệ chức năng: Chức năng AI hỗ trợ chẩn đoán |  | Đáp ứng |  |  | 767
|  | Người dùng chính: Bác sỹ, Hệ thống |  |  |  |  | 768
|  | Yêu cầu chức năng, tính năng phần mềm |  |  |  |  | 769
|  | - Phân tích tự động hình ảnh xquang phổi thẳng dạng DICOM |  | Đáp ứng |  |  | 770
|  | - tự động Hỗ trợ gợi ý mô tả chẩn đoán bệnh phổi kẽ |  | Đáp ứng |  |  | 771
|  | - Tự động tính toán và hiển thị kết quả đo chức năng hô hấp: |  | Đáp ứng |  |  | 772
|  | + Tính toán tự động BMI của người bệnh và đưa ra kết luận dựa trên các yếu tố: |  | Đáp ứng |  |  | 773
|  | + Thông tin người bệnh: chiều cao, cân nặng |  | Đáp ứng |  |  | 774
|  | + Thông tin tiền sử và yếu tố nguy cơ: Người bệnh có bị bệnh (Hô hấp, tim mạch ,…) ; Tiền sử hút thuốc, ho; Yếu tố về gia đình; … |  | Đáp ứng |  |  | 775
|  | + Các chỉ số SVC, PEF, EVC, FEV1,… |  | Đáp ứng |  |  | 776
|  | - Tự động tính toán và hiển thị kết quả siêu âm doppler xuyên sọ: |  | Đáp ứng |  |  | 777
|  | Tính toán tự động chênh lệch tộc độ dòng chảy hai bên và đưa ra kết luận theo chỉ số tốc độ dòng chảy của: động mạch đốt sống trái-phải; động mạch não giữa trái-phải, động mạch não trước trái-phải; động mạch não sau trái-phải; động mạch thân nền; … |  | Đáp ứng |  |  | 778
|  | - Tự động tính toán và hiển thị kết quả đo chỉ số ABI (chỉ số cổ chân / cánh tay): |  | Đáp ứng |  |  | 779
|  | + Tính toán tự động kết quả, BMI của người bệnh và đưa ra kết luận dựa trên các chỉ số: |  | Đáp ứng |  |  | 780
|  | + Thông tin tiền sử và yếu tố nguy cơ: (Tiền sử rối loạn lipid máu, đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh động mạch chi dưới). |  | Đáp ứng |  |  | 781
|  | + Thông tin người bệnh: chiều cao, cân nặng |  | Đáp ứng |  |  | 782
|  | + Các chỉ số CAVI, ABI, huyết áp,… |  | Đáp ứng |  |  | 783
|  | - Tự động tính toán và hiển thị kết quả đo mật độ xương bằng kỹ thuật dexa [2 vị trí]: |  | Đáp ứng |  |  | 784
|  | + Tự động tính toán BMI của người bệnh và đưa ra được kết luận theo các chỉ số của các vị trí được nhập: |  | Đáp ứng |  |  | 785
|  | + Thông tin tiền sử và yếu tố nguy cơ: Tiền sử từng bị gãy xương, hút thuốc, người nhà bị gãy xương, đang dùng thuốc glucocorticoid, viêm khớp dạng thấp, bệnh mạn tính,… |  | Đáp ứng |  |  | 786
|  | + Thông tin người bệnh: chiều cao, cân nặng |  | Đáp ứng |  |  | 787
|  | + Các chỉ số của các vị trí: Vùng cổ xương đùi trái, Toàn bộ đầu trên xương đùi bên trái, Cột sống thắt lưng L1-L2-L3-L4 bao gồm: Chỉ số MĐX Trung bình (BMD); T-score; % so với MĐX đỉnh; Z-score; % so với người bình thường cùng tuổi, cùng giới. |  | Đáp ứng |  |  | 788
|  | - Tự động tính toán và hiển thị kết quả đo mật độ xương bằng kỹ thuật dexa [3 vị trí]: |  | Đáp ứng |  |  | 789
|  | + Tự động tính toán BMI của người bệnh và đưa ra được kết luận theo các chỉ số của các vị trí được nhập: |  | Đáp ứng |  |  | 790
|  | + Thông tin tiền sử và yếu tố nguy cơ: Tiền sử từng bị gãy xương, hút thuốc, người nhà bị gãy xương, đang dùng thuốc glucocorticoid, viêm khớp dạng thấp, bệnh mạn tính,… |  | Đáp ứng |  |  | 791
|  | + Thông tin người bệnh: chiều cao, cân nặng |  | Đáp ứng |  |  | 792
|  | + Các chỉ số của các vị trí: Vùng cổ xương đùi trái, Toàn bộ đầu trên xương đùi bên trái, Vùng cổ xương đùi phải, Toàn bộ đầu trên xương đùi bên phải, Cột sống thắt lưng L1-L2-L3-L4. Bao gồm: Chỉ số MĐX Trung bình (BMD); T-score; % so với MĐX đỉnh; Z-score; % so với người bình thường cùng tuổi, cùng giới. |  | Đáp ứng |  |  | 793
|  | - Tự động tính toán và hiển thị kết quả đo mật độ xương bằng kỹ thuật dexa [toàn thân]: |  | Đáp ứng |  |  | 794
|  | + Tự động tính toán BMI của người bệnh và đưa ra được kết luận theo các chỉ số của các vị trí được nhập: |  | Đáp ứng |  |  | 795
|  | + Thông tin tiền sử và yếu tố nguy cơ: Tiền sử từng bị gãy xương, hút thuốc, người nhà bị gãy xương, đang dùng thuốc glucocorticoid, viêm khớp dạng thấp, bệnh mạn tính,… |  | Đáp ứng |  |  | 796
|  | + Thông tin người bệnh: chiều cao, cân nặng |  | Đáp ứng |  |  | 797
|  | + Các chỉ số của các vị trí: Vùng cổ xương đùi trái, Toàn bộ đầu trên xương đùi bên trái, Cột sống thắt lưng L1-L2-L3-L4, Mật độ xương toàn thân, Tỷ lệ mỡ toàn thân. Bao gồm: Chỉ số MĐX Trung bình (BMD); T-score; % so với MĐX đỉnh; Z-score; % so với người bình thường cùng tuổi, cùng giới. |  | Đáp ứng |  |  | 798